淮安市采购项目

“全流程不见面交易”

招标文件

项目名称：淮安市卫生健康委员会医疗设备集中采购项目

项目编号：HAYX-2026050050

标段编号：HAYX-2026050050-003

江苏京立资产评估咨询有限公司

二〇二六年六月

招标文件审查签章栏

| 项目名称 | 淮安市卫生健康委员会医疗设备集中采购项目 |
| --- | --- |
| 采购人（盖章） 2026 年 月 日 |  |
| 采购代理单位（盖章） 2026 年 月 日 |  |
| 监管部门（盖章） 2026 年 月 日 |  |

目 录

第一章 投标邀请	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	2

三、获取招标文件	3

四、提交投标文件截止时间、投标时间和地点	4

五、公告期限	4

六、其他补充事宜	4

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	4

八、“全流程不见面交易采购”注意事项	4

第二章 投标人须知	6

一、 总则	6

二、招标文件	6

三、投标文件的编制	7

四、投标文件上传	9

五、开标及评标	10

六、定标及签订合同	16

七、质疑处理	17

八、政府采购政策功能落实	18

第三章 评标标准	20

第四章 合同格式及条款	23

一、合同	23

第五章 项目采购需求	27

第六章 投标文件格式	34

一、投标函	36

二、开标一览表	37

三、 报价明细表	38

四、技术要求响应偏离表	39

五、服务承诺	40

六、资质审查时投标人必须提交的资格证明文件	41

七、涉及无效投标文件条款中投标人必须提供的证明文件	43

八、综合评分时投标人需提供的证明文件	43

九、投标人认为有必要提供并说明的其它资料	44

十、示范格式	45

# 第一章 投标邀请

受淮安市卫生健康委员会的委托，江苏京立资产评估咨询有限公司就淮安市卫生健康委员会医疗设备集中采购项目进行“全流程不见面交易”采购，现邀请符合条件的投标人参加竞争。

项目概况： 淮安市卫生健康委员会医疗设备集中采购项目的潜在投标人在淮安市公共资源交易网（http://ggzy.huaian.gov.cn/）自行下载招标文件，并于2026年06月26日09时30分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

（一）项目编号：HAYX-2026050050

（二）项目名称：淮安市卫生健康委员会医疗设备集中采购项目

（三）预算金额：人民币叁仟壹佰贰拾捌万元整(￥31280000.00）

（四）最高限价：人民币贰仟陆佰肆拾陆万元整(￥26460000.00）（其中 三标段 人民币壹佰肆拾捌万元整 ￥1480000.00 ）

| 淮安市卫生健康委员会医疗设备集中采购项目 心脏彩超 三标段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 最高限价（万元） |
| 1 | 心脏彩超 | 1 | 套 | 148.00 |

注：投标人每个标段的单价报价和总报价不得高于最高限价，否则作废标处理；

- 项目简要说明：淮安市卫生健康委员会医疗设备集中采购项目，本次项目共分为十一个标段，具体详见招标文件第五章采购需求。

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 淮安市卫生健康委员会医疗设备集中采购项目 中高端CT 一标段 | - 1套 | - 489.00 |
| - 2 | - 淮安市卫生健康委员会医疗设备集中采购项目 泌尿外科彩超 二标段 | - 1套 | - 158.00 |
| - 3 | - 淮安市卫生健康委员会医疗设备集中采购项目 心脏彩超 三标段 | - 1套 | - 148.00 |
| - 4 | - 淮安市卫生健康委员会医疗设备集中采购项目 心脏彩超 四标段 | - 1套 | - 138.00 |
| - 5 | - 淮安市卫生健康委员会医疗设备集中采购项目 心脏彩超 五标段 | - 1套 | - 148.00 |
| - 6 | - 淮安市卫生健康委员会医疗设备集中采购项目 高端CT 六标段 | - 1套 | - 920.00 |
| - 7 | - 淮安市卫生健康委员会医疗设备集中采购项目 中高端彩超 七标段 | - 1套 | - 95.00 |
| - 8 | - 淮安市卫生健康委员会医疗设备集中采购项目 超声科高端彩超 八标段 | - 2套 | - 296.00 （148.00万元/套） |
| - 9 | - 淮安市卫生健康委员会医疗设备集中采购项目 超声诊断设备 九标段 | - 1套 | - 79.00 |
| - 10 | - 淮安市卫生健康委员会医疗设备集中采购项目 呼吸机 十标段 | - 5套 | - 70.00 （14.00万元/套） |
| - 11 | - 淮安市卫生健康委员会医疗设备集中采购项目 彩超 十一标段 | - 1套 | - 105.00 |
| - 合计： |  |  | - 2646.00 |

注：投标人可选择其中任何一标段或多个标段投标，也可兼投，每个标段只有一位成交投标人，同一个投标人可以兼中多个标段。

（六）供货期： 合同签订之日起30天内完成供货并安装调试到位。

（七）免费质保期：标内设备整机原厂质保三年起。

（八）本项目不接受联合体投标。

（九）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

## 二、申请人的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3 种方式落实采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为   %，其中小微企业所占比例应为   %（两项比例均应符合《采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为   %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第 30.1 项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人所投医疗器械产品必须有有效期内的医疗器械注册证；

2.若投标供应商为代理商，须具备有效期内的医疗器械经营企业许可证或经营备案证。

3.投标人提供参加投标的授权委托人必须为本单位注册在职员工，并提供近6个月任意一个月在本单位缴纳社保的证明。

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动：

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3.投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布第二日起五个工作日。

2.获取方式：投标人登录淮安市公共资源交易网，在网站首页点击“交易平台”→药械采购（医用设备）－投标人”，使用CA 锁登录系统→“填写信息”登记成功后，到“采购文件下载”界面找到该项目下载文件并进行操作。

投标人必须办理 CA 锁和电子签章后方可下载招标文件。具体办理详见淮安市公共资源交易网《政府采购操作指南》（http://ggzy.huaian.gov.cn/fwdh/005003/20180630/76313197-2b3a-4f28-9493-28ff7908c886.html）。

## 四、提交投标文件截止时间、投标时间和地点

1.电子投标文件提交截止时间及开标时间：2026年06月26日09时30分（北京时间）

2.电子投标文件上传地址：

http://ggzy.huaian.gov.cn:50088/TPBidder/memberLogin

3.开标地点：淮安市深圳路16号淮安市公共资源交易中心。

## 五、公告期限

自本公告发布第二日起五个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金。

2.履约保证金：本项目无需缴纳履约保证金。

3.评标办法：综合评分法。

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：淮安市卫生健康委员会

地址：淮安市清江浦区和平路3-1号

联系人：王主任  电话：0517-80831671

2.采购代理机构信息

名称：江苏京立资产评估咨询有限公司

地址：江苏省南京市江北新区孵鹰大厦16楼

联系人：张敏   电话：025-52363586

3.监督管理部门

名称：淮安市卫生健康委员会

联系方式：0517-80831618

## 八、“全流程不见面交易采购”注意事项

本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明详见第二章“投标人须知”第20条。

# 第二章 投标人须知

## 一、 总则

### 1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

### 2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定；

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

### 3.法律适用

### 3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏京立资产评估咨询有限公司（以下简称采购代理机构）和淮安市卫生健康委员会（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用；招标及项目实施过程中所发生的一切相关服务费用，均由中标人承担。具体费用组成，投标人须在开标前自行向采购代理机构咨询。并将该部分成本纳入整体报价中，采购人不再就此支付任何额外费用。中标人须在中标通知书发出前向招标代理机构缴清费用。

### 4.2 本项目由江苏京立资产评估咨询有限公司协助采购人作了前期咨询工作。因此各投标人在报价时必须将咨询费用包含在投标报价中，不需单独列项计取。代理费参照计价格【2002】1980号文收费标准的50%计取。其他产生费用按实际发生收取，中标人必须在中标通知书发出前向代理机构一次性缴纳。

## 二、招标文件

### 5.招标文件由以下部分组成：

5.1 投标邀请

5.2 投标人须知

5.3 评标标准

5.4 合同格式及条款

5.5 项目采购需求

5.6 投标文件

### 6.招标文件的澄清

6.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以电子文件形式并加盖电子签章（指：从淮安市公共资源交易网首页点击“交易平台”→“投标人－医用设备”登录，从“采购业务－网上提问”模块提出澄清）通知采购代理机构，采购代理机构对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将通过电子交易平台以电子文件形式予以答复。

### 7.招标文件的更正或补充

7.1 在投标截止时间十五日前，采购代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2 对招标文件的更正将在淮安市公共资源交易网进行公告。同时通过电子交易平台通知所有已获取招标文件的投标人，【请报名参加本项目的投标人随时关注系统内信息，由于投标人未及时关注最新项目信息动态的，其后果和责任由投标人自行承担】。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标文件递交截止时间和投标日期。

## 三、投标文件的编制

### 8.投标文件的编制

8.1 投标人编制的投标文件应按招标文件第六章“投标文件”中的要求编制。

8.2 电子投标文件编制必须使用淮安市公共资源交易系统可接受的投标文件制作工具编制，投标文件制作工具可在淮安市公共资源交易网---服务导航---下载中心---《政府采购操作指南》下载。请及时关注版本更新情况！

### 9.开标一览表

9.1 投标人必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写，不得自行增减内容。

9.2 开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

### 10.投标报价

10.1 本项目采用总承包方式，投标人的报价应包含但不限于招标文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。本次报价还包括投标人办理与本货物相关的进口（如是）、运输、免税等手续所产生的费用。

10.2 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.3 采购人或采购代理机构不接受备选的投标方案或有选择的报价。

10.4 投标报价应以人民币为货币单位。
10.5异常低价处理

（1）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

### 11.技术要求响应偏离

11.1 投标人应对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则该投标将被拒绝。

### 12.服务承诺

12.1 投标人的服务承诺不能低于招标文件中对于服务的要求。

### 13.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

### 14.方案部分（如果本项目涉及的话）

### 14.1 本项目评标标准中的方案部分是否采用暗标方式进行评审：

### ☑不采用 □采用

### 15.投标有效期

15.1 投标有效期为从开标之日起计算的九十天，投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 16.投标文件的签署

16.1 投标文件仅需要在投标人进行签章的位置应进行电子签章。电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

## 四、投标文件上传

### 17.投标文件的上传

17.1 投标人在投标文件制作工具中生成加密电子投标文件后即可将投标文件上传至淮安市公共资源全程电子化交易平台。投标人应在投标邀请规定的投标文件提交截止时间前完成网上电子投标文件的上传。

17.2 投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

17.3 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

17.4 采购人或代理机构可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.5 中标投标人在中标通知书发出之前，必须提供肆份与电子投标文件一致的纸质投标文件。投标文件必须采用胶装方式装订成册（A4 纸幅，图表页可折叠），装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

### 18.投标文件被拒绝接收的情形

18.1 在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

### 19.投标文件的修改和撤回

19.1 投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前。

19.2 对于电子投标文件的修改，投标人可在开标时间前登录电子交易平台撤回电子投标文件，并上传新的电子投标文件。电子投标文件以最终完成上传的为准。

19.3 投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

19.4 投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

## 五、开标及评标

### 20.开标

20.1 采购代理机构将按照投标邀请中的要求组织本项目的“不见面交易”活动。投标人仅需在任意地点通过登录淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”开标大厅观看项目的活动组织。

20.2 不见面投标程序：主持人按下列程序组织投标。

20.2.1 公布开标的会议纪律；

20.2.2 公布投标人名单；

20.2.3 投标人在线承诺；

20.2.4 投标人、采购人对电子投标文件解密；

20.2.5 导入电子投标文件；

20.2.6 网上公布投标报价；

20.2.7 投标人对其投标报价电子签章确认（投标人在规定时间内未电子签章确认的，视同其默认投标报价）；

20.2.8 开标结束。

20.3 开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

20.4 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第 87 号第四十三条条款进行处理。

20.5 全流程不见面交易采购说明

20.5.1 由于淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

20.5.2 本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

20.5.3 本项目的下载文件、上传投标文件均通过互联网操作，请投标人充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因投标人自身原因导致操作失败的，其责任自负。

20.5.4 本项目投标文件的编制使用“新点投标文件制作软件（淮安公共资源版）”。投标人投标文件的编制和上传，应按照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，将可能作无效投标文件，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用“投标文件制作软件”有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

20.5.5“全流程不见面交易”活动当日，投标人不必抵达现场，仅需在任意地点通过登录淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅观看项目的活动组织。为保障投标人权益以及避免围标串标的情况，投标人必须插CA锁登录系统。具体操作详见操作手册（可在淮安市公共资源交易网、淮安市政府采购网下载）。

20.5.6 电子投标文件上传截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅根据操作手册（进入相应项目的虚拟开标大厅）在规定时间内登录虚拟开标大厅并完成签到，未在规定时间内登录的或未能在虚拟开标大厅内进行签到的，视为放弃交互和放弃对活动全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、废标及澄清、公布报价、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

20.5.7 电子投标文件上传截止时间后，采购中心将在系统内公布投标人名单，然后通过大厅操作区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在主持人发布解密指令后 15 分钟内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效投标文件处理。因“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅发生故障，导致无法按时完成投标文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁），必须使用生成投标文件的锁来解密投标文件）。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为淮安市政府采购“阳光采购一网通全周期系统不见面开标大厅”运行无故障。

20.5.8 演示环节（如果本项目涉及的话）

本项目的评审内容有演示环节的，投标人需以录制视频的形式进行演示。视频文件格式需为不超过 50M 的 MP4 文件格式，视频上传地址在投标文件制作工具（淮安市公共资源版）的“视频演示”节点中进行选择。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人演示文件能够正常播放，即视为淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统演示功能运行无故障。

20.5.9 答辩环节（如果本项目涉及的话）

本项目的评审内容有答辩环节的，由评委现场出题，题目将通过评审系统发送给所有有效投标人。“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅将实时对投标人进行提醒，投标人在收到提醒后，需到会员系统中，对《答辩承诺书》签章后方可进行答辩，在填写完答辩内容后需点击“生成”按钮，生成内容为PDF格式，最后将答辩内容提交至评审系统，未在招标文件规定的时限内提交答辩的视为未答辩。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人能够正常答辩，即视为淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统答辩功能运行无故障。

20.5.10 活动全过程中，投标人参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

20.5.11 为顺利实现本项目不见面交易活动组织的远程交互，建议投标人配置相关软硬件设施，具体包括：

（1）软件设施：IE 浏览器（版本必须为 11 及 11 以上），同时必须安装江苏省互联互通的驱动。不得使用360、搜狗等其他浏览器，否则责任自负。

（2）硬件设施：高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率为1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络（推荐使用电信网络，独立带宽在10Mbps以上）、电源（不间断电源）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率 720P 及以上）、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等。

（3）为保证交互效果，要求投标人按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

20.5.12 投标人在制作上传电子投标文件、观看活动组织、投标文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话：手机：18962289236、13770370470。

### 21.评标

21.1 评标组织

21.1.1 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，根据采购人委托协议直接确定中标人；

（5）向采购人、监管部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标人资格审查

21.2.1.1 开标结束后，采购人或采购代理机构依法根据招标文件的规定对投标人的资格进行审查。

21.2.1.2 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

21.2.1.3 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

21.2.2 投标文件符合性审查

21.2.2.1 评委会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指投标文件与招标文件要求的条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与招标文件不一致，或限制了买方的权力和投标人的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经评审小组三分之二以上同意。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不同意修正的，其投标无效。

21.2.3.投标文件的澄清

21.2.3.1 在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。

21.2.3.2 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评委会将通过开标大厅进行视频交流并要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正（在视频交流时，评委会首先会核实授权委托人或法定代表人的身份信息，如身份信息不符则视同投标人放弃澄清、说明或者补正的权利）。投标人的澄清、说明、补正要通过开标大厅向评标委员会进行澄清回复，同时必须将澄清、说明、补正的内容形成电子文件加盖电子签章通过开标大厅上传。投标人的澄清、说明、补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.3接到评委会澄清要求的投标人如未按第21.2.3.2条的规定作出澄清，将视为放弃该权利。

21.2.4 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

21.2.5 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求进行电子签字、电子签章的；

（2）已上传电子投标文件但因投标人原因未在规定时间前进行系统签到的；

（3）投标人在开标时未在规定时间内进行承诺并电子签章的；

（4）因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时的或未在规定时间内电子签章以确认其未在规定时间内成功解密投标文件的；

（5）投标总价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（12）不符合法律法规和招标文件规定的其他无效情形；

（13）未按照“采购需求”中要求提供承诺的。

21.2.6 在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，比照 20.4 款执行。

21.2.7 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

（6）投标文件含糊不清楚、同类问题表述不清楚、不一致或者明显文字错误较多的。

22.评审及中标

22.1 评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

22.2 评委会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标投标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

23.评标过程的保密

23.1 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评审工作无关的人员。

23.2 采购人或采购代理机构和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.3 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

## 六、定标及签订合同

### 24.确定中标人

24.1 评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人。

24.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确认中标人。

24.3 采购人或采购代理机构将在淮安市公共资源交易网发布中标公告，公告期限为 1 个工作日。

24.4 中标人在合同签订前，如经查实从参加该中标项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其中标资格。

### 25.中标通知书

25.1 中标结果公示结束且在无疑义情况下，采购人或采购代理机构将通知中标人。

25.2 中标人在接到采购代理机构通知后五个工作日内必须到采购人或采购代理机构指定地点领取中标通知书并办理相关交费手续。逾期未办理作自动放弃处理。

25.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

### 26.签订合同

26.1 采购人与中标人应在中标通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

26.2 中标人自中标通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按财政部第 87 号令相关规定进行处理。

### 27.货物和服务的减少

27.1 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

### 28.履约保证金

28.1 本项目不收取履约保证金

28.2 如果中标人没有按照 26 条或 27 条的规定去做，采购人可报监管部门取消其中标资格，在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。

## 七、质疑处理

### 29.质疑处理

29.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从网站首页点击“交易平台”→“政府采购-投标人”登录，从“采购业务-质疑”模块提出质疑；同时必须将质疑函的原件邮寄至采购代理机构。未通过交易平台、未邮寄质疑函原件、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。

29.2 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

29.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

29.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

29.5 质疑函必须以参加投标投标人法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购代理机构有权不予受理。

29.6 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或采购代理机构不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名：应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

29.7 采购人或采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或采购代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。

29.8 对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或采购代理机构将在七个工作日内以书面形式或者电子文件形式作出答复。

29.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市卫生健康委员会对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

## 八、政府采购政策功能落实

### 30.政策功能落实

30.1 小微型企业价格扣除

30.1.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价15%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

30.1.2 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

30.2 联合体及分包

30.2.1 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

30.2.2 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

30.2.3 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

30.2.4 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

30.3 小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）文件规定自行填写。

30.4 残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

30.5 监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（在招标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

九、其他

31.1招标文件要求提供诚信库链接的所有材料，投标人必须将相关材料的原件扫描件同时上传至电子投标文件中。当诚信库链接无法访问时，便于评标委员会通过查看电子投标文件中原件扫描件的方式开展评标工作；若投标人未将本次招标要求提供诚信库链接的材料的原件扫描件上传至电子投标文件中，所造成的一切后果由投标人自行承担。

31.2评标时，若发现投标文件中部分或全部投标人的诚信库链接无法访问的特殊情况时，评标委员会可不再查看诚信库链接，仅对投标人提供在电子投标文件中相关材料的原件扫描件是否符合招标文件要求进行评审即可。

# 第三章 评标标准

一、本项目各标段采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准分别对各标段进行评标，本评标标准的总分为100分/标段。每标段按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目共分为十一个标段，从一标段开始按顺序进行评审，投标人可选择其中任何一标段或多个标段投标，也可兼投，每个标段只有一位成交投标人，同一个投标人可以兼中多个标段。

三、具体标准：

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（保留至小数点后两位）： 投标报价得分＝（评分基准价/最后投标报价）×30分 |
| 技术响应 （40分） | 完全满足招标文件第五章 采购需求技术要求的得满分。打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲指标为重要指标，每负偏离一项扣4分；其余为一般项指标，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注：★、▲指标须在投标文件中提供相应证明文件（包括但不限于医疗器械注册证、非打印版白皮书及厂家原版说明书、第三方检验检测报告等），超过5个▲负偏离认定技术响应不得分。须在技术响应偏差表详尽真实地提供偏差情况及证明材料页码。 供应商须对提交的证明文件真实性进行承诺（★投标人提供承诺书）。 |
| 设备到货、安装、调试方案（ 5分） | 具体实施方案包括但不仅限于到货前场地确认安排、开箱验收、设备安装、设备试运行、设备调试运行后的工作等。 - 实施情况制定整体实施方案，包含设备运输方案，运输风险预案，安装的环境要求，安装步骤，进度安排；设备使用维护、验收方案。方案完整全面，进度安排合理和可执行性高得5分； - 实施情况制定整体实施方案、安装方案、进度安排、设备使用维护、验收方案较完整，进度安排较合理得4分； - 实施情况制定整体实施方案、安装方案、进度安排、设备使用维护、验收方案基本完整，进度安排基本合理得3分； - 实施情况制定整体实施方案、安装方案、进度安排、设备使用维护、验收方案简单，可执行性一般得1分； - 未提供方案或方案无可行性不得分。 |
| 培训方案（5分） | 根据投标人提供的培训方案进行评估，包括但不限于培训步骤、培训计划、培训记录表、培训人员、相关资质等，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 （1）培训方案全面具体详实、针对性强、可行性高得5分； （2）培训方案较全面、针对性较强、可行性较高得4分； （3）培训方案基本全面、针对性一般、可行性一般得3分； （4）培训方案不全面、针对性差、不具可行性得1分； （5）不提供不得分。 |
| 售后服务管理体系方案 （5分） | 针对本项目制定的质保期内和质保期外售后服务管理体系方案，包括但不限于售后服务人员、服务机制、响应时间、故障解决，质保期满后维保收费等内容的合理性和可行性。 （1）售后服务方案完整合理，可行性高，优于项目需求的得5分； （2）售后服务方案较为完整合理，可行性较高，满足项目需求的得4分； （3）售后服务方案基本完整合理，可行性一般，基本满足项目需求的得3分； （4）售后服务方案不够完整合理，可行性较低，不能完全满足项目需求的得1分； （5）不提供不得分。 |
| 应急维护方案(5)分 | 投标人根据项目具体情况提供应急维护方案，方案包括但不限于：重大故障处理、应急抢修、应急响应及重点活动保障等方面。 - 重大故障处理方案，明确分级响应机制，配备专职维修团队，配备标准化抢修工具箱（需附工具图片），制定重大活动保障计划内容全面实施性高的5分； - 重大故障处理方案，明确分级响应机制，配备专职技术团队，承诺到场时效内容齐全的得4分； - 重大故障处理方案，明确分级响应机制，配备专职技术团队，承诺到场时效内容基本齐全的得3分； - 重大故障处理方案，配备专职技术团队等内容表述简单或者不完整的得1分； （5）未提供方案或方案无可行性不得分。 |
| 商务部分（10分） | 1.业绩 投标人或生产厂商自2023年5月1日（以合同签订时间为准）以来所投核心产品同类型的业绩（以签订的合同日期为准，包括但不限于合同、中标通知书、中标公告等），每提供一份得2分，本项最高得6分。（合同的采购方为同一法人的不同合同，不重复得分）（提供材料扫描件加盖投标人电子签章，须能反映采购人单位、项目名称、设备品牌型号、配置清单、签订时间、签章等所有要素清晰可见，提供不全或者不清晰不得分） 2.质保期 投标人在满足招标文件的原有质保的情况下，每承诺增加一年原厂整机质保得2分，本项最高得4分。不提供不得分。（投标人提供承诺书） |
| 100分 |  |

# 第四章 合同格式及条款

【以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。】

合同编号：

## 一、合同

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据项目编号：       的         采购项目  标段   公开采购结果及公开招标文件的要求，经协商一致，达成如下购销合同：

一、设备名称、生产厂家、规格型号、数量和价格

淮安市卫生健康委员会医疗设备集中采购项目 心脏彩超 三标段

| 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价 （元） |  | 成交总价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 心脏彩超 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 医疗器械注册证号（或医疗器械备案凭证编号）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（大写）：人民币 元整 |  |  |  |  | （小写）：¥ |  |  |

二、结算方式及付款

1. 设备安装验收合格后一个月内支付合同总价的 90%，余款 10%在验收合格满一年后付清。每次付款前，中标人应当向采购人提供正规、足额发票。否则，采购人有权暂不支付款项，每次付款时，采购人有权直接扣除中标人承担的包括但不限于违约金、赔偿金等金钱债务。

2.设备的总价包括设备的配件及设备的运输、装卸、报关、税金（包括关税和增值税）、运杂保险、安装、调试、售后服务等一切费用。

3.付款方式：银行转账

开户行：

账 号：

4.此货款不得与第三方进行债权转让。

三、交货期：合同签订后 30 日内供货安装调试完毕，乙方供货设备生产日期必须为合同签订前6个月内生产，否则甲方有权拒收。

四、交货地点：淮安市卫生健康委员会指定地点。

五、质保及维护期限：上述硬件设备免费质保 3 年（以承诺为准），软件终身免费维护和升级到最新版本；保修期外乙方对硬件设备终身负责维修。

六、资质、质量要求及技术标准

1．特别提醒条款：a、所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；b、所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号;d、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；e、其他未提及事项必须符合国家药品监督管理局的相关规定;f、领取成交通知书后，签订合同之前，接到甲方通知后三个工作日内，乙方须提供设备配置清单（加盖乙方公章）、厂家盖章的白皮书原件、以及与相同配置的所投设备（样机）到甲方处试用十日，若产品配置、结构与所投投标文件中技术参数不符，甲方有权报监管部门取消乙方的成交资格；甲方供货验收后发现乙方提供的设备与所投的投标文件技术参数不一致的，甲方有权拒绝支付货款，并要求乙方赔偿全部损失，并追究乙方虚假应标的法律责任。以上条款必须满足,否则由此引起的一切责任由乙方承担。样机在试用期内出现任何问题，甲方均不承担任何责任。

2．根据国家规定，如需要提供 3C 认证证书和标记的设备及有关配置，乙方必须提供上述证书和标记。如果该设备需要国家相关部门检验检测的，其相关手续和费用由乙方负责办理和承担，甲方有义务协助。

3.乙方提供的设备及其外观、包装、运输应按国家规定或颁布标准执行，同时须满足产品彩页内容中所列全部规格、颜色、技术参数及功能要求和投标人承诺的其它指标，并按要求提供相关证件，保证质量，否则由此引起的一切责任由乙方承担。

七、设备到货、安装和验收要求

1．设备到货时间，请乙方提前通知甲方，以便甲方安排好接收工作；设备安装验收时，乙方必须事先与甲方的设备处联系，并与设备处共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

2．安装验收时，双方需一起现场开箱验货，按招标技术参数要求和投标文件及其承诺内容，验收合格后，填写医疗设备验收报告单，双方签字确认，使用科室办理入库手续，如发现货物短缺、质次、损坏和规格不符等问题，应作详细记录，乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件退货；不符合磋商文件中技术参数等要求造成的退货，本次合同解除，乙方按照20%中标价赔偿给甲方，并承担由此引起的一切损失。

3. 设备安装须按设计方案进行，涉及工程项目乙方必须定期向甲方汇报工程进度，涉及隐蔽工程，在将被下一工序所封闭前，乙方须通知甲方现场进行查勘确认。

4．设备安装及施工时，乙方必须做好各项安全防护措施，确保安全施工、文明施工，若发生一切安全事故，全部责任与经济损失由乙方承担，与甲方无关。

5. 货物到医院至安装验收之前，由乙方负责保管和看护，若因保管和看护不当造成的一切责任与经济损失由乙方承担。

6.如果乙方无理由拖延交货，每延误一天甲方有权按照1000元/天从应付款中扣除，延误超过3天甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。

7.在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间或解除合同。

八、售后服务要求

1．保修期自甲方验收合格之日算起，保修期外只收易损件（消耗件）费，免收人工费。确保设备保修期内开机率为 95%，如设备故障停机率超过 5%（一年按 365 天计算，每年 18 天），每超过一天，保修期延长两周。

2．乙方在接到甲方设备出现故障报修电话时应即时作出响应，在收到甲方维修申请后 24 小时内赴现场排除故障，在 48 小时内无法修复，则免费提供备用机给甲方使用，直至故障机修复。

3．无论在保修期内还是保修期外，乙方工程师来甲方处维修本设备，必须事先与甲方设备处取得联系；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作，否则由此引起的一切责任由乙方负责。

4．乙方免费提供全套技术资料（维修说明书包括详细电路图、操作说明书及光盘），如技术资料不全，甲方有权不支付货款。乙方所提供设备软件保修期内免费升级，如设有维修软件密码，乙方应保证无条件地为甲方永久免费打开。

九、技术培训

在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，解答甲方人员提出的问题。

十、合同解除及违约责任

合同生效后，如因预供货物物品、设备、辅材出现品质缺陷、第三人的不当处置、乙方不能完全履行合同义务、乙方非因不可抗力要求解除合同等乙方违约行为，导致合同解除的，应当向甲方支付合同总价款20%的违约金；甲方有权要求乙方除承担违约责任外对造成损失部分予以赔偿。

十一、争议解决

合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方应在不违背本合同和甲方采购目的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。协商不成将争议提交甲方所在地法院起诉。

该设备甲方磋商文件及乙方提供的投标文件、承诺书及其它资料（技术参数、配置清单、耗材报价清单等）均作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，是交货、安装、验收、保修及解决纠纷的依据。

双方确认合同载明的地址、电话等联系方式作为本合同项下送达各类通知、函件等文件材料及司法机关、仲裁机构、公证机关送达各类诉讼文书、仲裁文书、法律文书的有效送达地址。如一方地址、电话等有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，送达原地址即视为已送达，且变更方应承担相应责任。

十二、合同生效

本合同一式五份，甲方执贰份，乙方执贰份，代理机构执壹份。合同经双方盖章签字后生效。

甲   方：                       乙方：

代理人签字：                    代理人签字：

联系电话：                      联系电话：

地址：                          地址：

年   月   日                    年  月   日

# 第五章 项目采购需求

一、设备清单

| 序号 | 单位名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淮安市第一人民医院 | 心脏彩超 | 套 | 1 |

二、拟采购标的需要满足的技术要求

淮安市卫生健康委员会医疗设备集中采购项目 心脏彩超(160) 三标段

★（一）配置要求：

| 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 台 | 1 | / |
| 探头 | 把 | 4 | 纯净波或单晶体相控阵心脏探头1把（用于心脏，颅脑扫查）儿童相控阵心脏探头1把（用于儿童心脏扫查）、线阵探头1把（用于血管扫查）、纯净波或单晶体凸阵探头1把（用于腹部扫查） |
| 工作台（品牌电脑、彩色激光打印机、图像采集卡等相关配件） | 套 | 1 |  |

（二）技术参数

（一）主要技术规格及系统概述：

1.主机系统性能概括

1.1全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束，海量并行处理；

1.2数字处理通道数≥700万；

▲1.3动态范围≥380DB；

1.4数字化二维灰阶成像、M型和解剖M型技术；

1.5彩色多普勒成像技术；

1.6彩色多普勒能量图、方向性能量图技术；

1.7实时动态频谱多普勒显示及多参数分析系统；

1.8组织多普勒成像技术；

1.9负荷超声心动图，支持二维；

1.10二维、彩色血流和频率多普勒三同步功能, 可用于心脏模式；

1.11脉冲反相谐波技术, 可与复合成像技术同时使用；

1.12实时复合成像技术(多角度实时发射和接收，可达≥9种角度,提供曲别针试验图片)

1.13具备边界增强、细节增强、伪影抑制功能，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，可分级调节≥5级；

1.14自适应彩色成像技术: 根据聚焦点的深度不同而自动选择最佳频率,在显示器上可视；

▲1.15 LGC侧向增益补偿技术，可支持相控阵探头、矩阵实时三维探头，≥8段，触摸屏可见LGC键，可视可调；

1.16智能扫查技术 ：具备实时全程自动图像优化功能实时自动优化增益和TGC；

1.17智能多普勒技术 , 实时自动调节取样框位置和偏转，实时自动调节多普勒取样容积位置和取样线角度；

1.18扫查专家技术 ：规范检查流程，自动检查记录及自动模式切换，自动加标注及体表标志，极大提高检查效率和检查的规范性 ；

1.19智能旋转 : 无需移动探头，实现0－360度任意平面显像，支持二维及彩色模式。在同一个视窗即可获取如4腔，2腔，3腔心切面；

▲1.20实时双平面成像 ：同屏显示任意相交互的两幅图像，支持二维及彩色模式，同步心功能定量，支持横向、旋转和仰角转向（附临床图片）；

1.21心脏定量软件；

▲1.22四维成像单元支持成人、儿童经胸容积成像探头及成人经食道容积成像探头。

2.测量和分析(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)

2.1一般测量；

2.2多普勒血流测量及分析；

2.3 心脏功能测量与分析；

★2.4可选配经食道超声检查功能；

▲2.5直线解剖M型和曲线解剖M型；

▲3. 图像存储 (电影) 回放重显，主机硬盘1TB,电影回放重现单元≥2000帧,可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等；

4.参考信号：心电、心电触发；

5. 输入/输出信号

输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频；

输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出；

6. 超声图像及病案管理系统

6.1病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

6.2可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；

6.3报告存储、检索和统计；

7.医学数字图像和通信DICOM3.0接口。

（二）技术参数及要求

1.系统通用功能

▲1.1高分辨率液晶显示器≥21英寸，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。全屏高清成像：高清高分辨力全屏显示16:9超声图像。探头接口≥4个，全激活可互换通用，接口有背景光设计；

▲1.2操作面板具备液晶触摸屏≥12",可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。

2.探头需求及规格

★系统须至少配置以下4把探头：纯净波或单晶体相控阵心脏探头1把（用于心脏，颅脑扫查）儿童相控阵心脏探头1把（用于儿童心脏扫查）、线阵探头1把（用于血管扫查）、纯净波或单晶体凸阵探头1把（用于腹部扫查）

2.1 频率：超宽频带探头，频率 1 MHz 到15 MHz；

2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频；

2.3 类型：电子扇扫、线阵、凸阵 、电子矩阵；

2.4  纯净波或单晶体探头≥2种；

2.5 电子线阵探头有效阵元数≥256，电子凸阵探头有效阵元数≥192，电子相控阵探头有效阵元数≥80；

▲2.6扫描深度≥50cm；

▲2.7探头频率范围：

纯净波或单晶体相控阵心脏探头：频率1-5MHZ；

儿童相控阵心脏探头:频率3-8MHZ；

线阵探头：频率3-12MHZ；

纯净波或单晶体凸阵探头:1-5MHZ。

3. 二维灰阶显像主要参数:

3.1成像速度：相控阵探头，全视野，17cm深度时，帧速度>=60帧/秒；

线阵探头，全视野，4cm深度时，帧速率>=140帧/秒；

3.2心脏探头谐波成像频率个数≥3,小器官血管探头的谐波频率个数≥3个 ；

3.3 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，B/M/Color 可独立调节；

3.4 数字声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit

3.5 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；

3.6二维灰阶成像  256 灰阶；

▲3.7成人相控阵探头扫描角度：10°-120°选择（附图说明）。

4 . 频谱多普勒：

4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、 高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）；

4.2 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz；电子凸阵:PWD 2.0-2.2MHz；

电子线阵:PWD 5.75-7.0MHz；

4.3 显示方式： B/CDV/CW；B/D, B/C/D, D；

4.4 最大测量速度：PW, 2.5MHz,血流速度最大+7.6m/s；

CW, 1.9MHZ,血流速度最大+19.2m/s；

4.5 最低测量速度：≤ 1mm/s (非噪音信号)；

4.6 Doppler及M型电影回放：48 秒；

4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

▲4.8 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；

4.9 零位移动： 6级；

4.10显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位。

5. 彩色多普勒：

5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示；

5.2彩色显示角度: 20-90度选择；

5.3 扫描速率：相控阵探头，85度，18 cm 深度时，彩色帧率  10 帧/秒；

5.4组织多普勒帧频：相控阵探头，85度，18cm深度，帧频≥110帧/秒；

5.5 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE/CPI)；

5.6 显示控制：零位移动分+15级，黑白与彩色比较，彩色对比；

5.7显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°；

- 超声功率输出调节: B/M、 PWD、彩色多普勒输出功率分级可。

三、★交货时间及地点

1.交货日期：合同签订后，接到医院通知 30 天之内货物运抵医院。（提供承诺书并加盖投标人电子签章）

2.交货地点：中标人负责将货物运到采购人指定地点和楼层，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

四、★验收标准

1.产品到达交货地点后，采购人和中标人根据采购人时间安排共同检验产品数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，各方应积极配合。中标人进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2.对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标单位提出书面异议，中标单位在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3.经双方共同验收，产品性能参数达不到采购需求的，采购人可以拒收，可以解除合同，由中标单位赔偿采购人因此造成的一切损失。（提供承诺书并加盖投标人电子签章）
   4.投标人承诺所投产品能对接工作现有信息系统，所产生的第三方接口费用以及所需材料费用由投标人包含在投标报价内，采购人不再单独支付额外费用。

五、★质保期及售后服务 （提供承诺书并加盖投标人电子签章）

（一）质保期：

投标人报价时须承诺所供货物整机（包含第三方设备）免费质保不少于 3 年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

提供以下质保承诺函任意之一：

1.原厂和投标单位共同盖章的质保承诺函；

2.所投品牌的国内一级授权商和投标单位共同盖章的质保承诺函；

3.所投品牌的全国总代和投标单位共同盖章的质保承诺函。

成交投标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

提供设备关键配件清单（包括但不限于名称、型号、参考价格等）。

（二）质保期过后，对于货物维修只收取基本材料成本费，不收取工时费。

（三）售后服务

1.响应时必须提供中标单位的售后服务承诺书（至少包含：明确保修期、免费软件升级、故障响应时间、培训内容、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户，了解用户的使用情况、保修期外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等）；为保证设备正常运行，中标人应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必需的备件，并保证10 年以上的供应期。

2.质保期内免费更换零配件（人为损坏除外），投标人接到故障通知 2 小时内响应，一般问题在 2 小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后 12 小时内派技术人员到达现场维修；重大故障修复时间 24 小时。质保期内定期对设备进行免费保养和维护，提供终身维护和保养服务（请提供技术援助电话和售后服务电话），定期对用户进行回访、技术支持，包括及时回答提出的问题。

3.质保期结束后，不能视为投标人对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，投标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），投标人应立即予以无偿修复或更换。

4.投标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及投标文件中的“售后服务承诺”提供服务。

5.因投标人所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，投标人必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

6.投标人应在交付货物的同时向采购人提供产品全套随机资料一套（包括但不限于含产品合格证书、使用维护说明书、验收报告书、原厂保修单等）。根据采购人要求免费提供并安装操作应用软件。

7.终身提供应用技术服务，设备出现故障时保证 24 小时内服务维修响应。

8.备件要求：

（1）投标人应设置备件库，存入所有必需的备件，保证必要时可以及时供应技术及维修服务。

（2）投标人应配置工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。

9.成交后，采购人有权要求成交投标人进行产品功能演示或采购参数性能测试，若产品功能演示或采购参数性能测试达不到采购文件和成交投标人投标文件要求的，存在提供虚假材料情形的，采购人有权取消其成交资格。

（四）人员培训

1.设备完成安装调试后 7 日内，应完成医院使用人员操作技术及相关知识培训，对采购人员进行该技术内容操作使用和维护保养培训，直到相关人员完全熟练掌握为止。

2.对采购人员工进行设备安全培训。

3.提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4.成交投标人应免费提供一定数量的培训资料。

六、付款方式

设备安装验收合格后一个月内支付合同总价的 90%，余款 10%在验收合格满一年后付清。每次付款前，中标人应当向采购人提供正规、足额发票。否则，采购人有权暂不支付款项，每次付款时，采购人有权直接扣除中标人承担的包括但不限于违约金、赔偿金等金钱债务。

# 第六章 投标文件格式

项目名称：

标段名称：

项目编号：

投标人：

二〇二六年    月    日

尊敬的投标人：

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件格式中所有要求签字和盖章的部分，电子投标文件中需加盖电子签章。

## 一、投标函

致：（采购人）

关于        采购项目   标段     （项目编号：   ）招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目招标。同时，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表（投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为人民币（大写：         ）（￥     元）的投标总报价。免费质保期   年。

2、我们接受招标文件的所有条款和规定。

3、我们同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

4、我们已详细审查全部招标文件，包括补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

6、我们愿意遵守投标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该投标文件在被接收后至合同履行结束并通过项目验收的全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（委托受托人）签字：

职务：

地址：

邮编：

电话：

传真：

## 二、开标一览表

| 项目名称 及标段 |  |
| --- | --- |
| 投标报 价总计 | （小写）¥ （大写）人民币 |
| 供货时间 | 按招标文件要求执行。 |

投标人：              （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

注：

（1）投标报价总计为招标文件第二章第10条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

- 报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 小计（元） | 生产厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计：大写人民币 小写(¥) |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）以上价格包含人工费、材料费、运费、包装、利润、税金、招标代理服务费等全部费用

（2）结算款=本表中单价×实际采购数量

（3）以上报价明细表不可缺项漏项，如因缺项漏项导致的一切后果由投标人自行承担。

投标人：              （电子签章）

法定代表人或其委托受托人签字：

## 四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中 主要技术条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：              （电子签章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

## 五、服务承诺

（格式由投标人自定，加盖投标人电子签章）

## 六、资质审查时投标人必须提交的资格证明文件

1.提供下列材料之一：

（1）投标人提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式详见第示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（原件、必须提供，格式详见示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）。

2.投标人提供下列材料之一：

A.投标人为企业的：

提供营业执照（三证合一）（扫描件并加盖投标人电子签章）

B.投标人为事业单位的：

提供事业法人证书（扫描件并加盖投标人电子签章）。

3.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）。

4.采购人根据采购项目的特殊要求，规定投标人还须具备的特定条件：

（1）投标人所投医疗器械产品必须要有有效期内的医疗器械注册证；（扫描件加盖投标人电子签章）

（2））若投标供应商为代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证；（扫描件加盖投标人电子签章）

（3）投标人提供参加投标的授权委托人必须为本单位注册在职员工，并提供近6个月内任意一个月在本单位缴纳社保的证明。（扫描件加盖投标人电子签章）

5.拒绝符合下述投标人条件的参加本次采购活动：（提供书面承诺原件加盖投标人电子签章）

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.本次项目不接受联合体投标人参加投标。（未见联合体即可）

注：

1、上述相关原件，中标人必须在签订合同时提交采购人审查，中标投标人未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。

2、上述是在对投标人资质审查时，投标人所必须提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

3、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假材料，采购人有权取消其中标资格并向相关部门报告其不诚信行为。

## 七、涉及无效投标文件条款中投标人必须提供的证明文件

## 八、综合评分时投标人需提供的证明文件

（由投标人依据评分标准，自行准备。提供的与评分相关的所有证明材料扫描件上传到电子投标文件中并加盖投标人电子签章）

## 九、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人电子签章）

## 十、示范格式

### 示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

系（投标人单位名称）的法定代表人。为参与             项目 标段 ，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：        （电子签章）

日期：      年      月    日

注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

法定代表人身份证复印件

### 示范格式二

授权委托书

致：（采购人）：

本授权书宣告：

委托方：

地址：

法定代表人：

受托人：

姓名：        性别：

出生日期：    年   月   日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人        代表我公司参加江苏京立资产评估咨询有限公司组织的（项目编号：          ）              采购项目  标段  的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

投标人：        （电子签章）

日期：      年      月    日

注：投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

投标人委托代理人身份证复印件

### 示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致：淮安市卫生健康委员会：

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号：        ）          采购项目 标段 的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：        （电子签章）

法定代表人或其委托受托人签字：        （电子签章或电子签字）

日期：      年      月    日

### 示范格式四

承  诺  书

致：（采购人）

我方在   （项目名称、项目编号及标段）          的投标过程中，做如下承诺：

1.我单位不存在“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下的政府采购活动”的情况；

2.我单位不存在“为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加本项目的采购活动”；

3.参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

在参与本次招标投标活动中，如果采购人发现我司存在上述任何情况的，我司愿意承担由此造成的一切法律后果。

特此声明！

投标人：              （电子签章）

法定代表人或其委托受托人签字：（电子签章或电子签字）

日   期：        年      月     日

### 示范格式五

承  诺  书

致：（采购人）

我方在   （项目名称、项目编号及标段）          的投标过程中，对于采购需求中实质性条款做如下承诺：

1.我单位对提交的证明文件均为真实性存在；

2.我单位能在合同签订后，接到医院通知 30 天之内将货物运抵医院；
3.我单位负责将货物运到采购人指定地点和楼层，负责办理运输和装卸等，费用由我公

司负责，采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，我公司除无条件退货、返工外，还将承担采购人的一切损失；

4.产品到达交货地点后，采购人和我公司根据采购人时间安排共同检验产品数量、质量等状况，由我单位负责并承担相关费用并积极配合。我公司进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认；
    5.对产品的外观或质量问题，我单位在收到采购人书面异议后，将在2日内负责处理；

6.经双方共同验收，产品性能参数达不到采购需求的，采购人可以拒收，可以解除合同，由我公司赔偿采购人因此造成的一切损失；
    7. 我公司所投产品能对接工作现有信息系统，所产生的第三方接口费用以及所需材料费用由我公司包含在投标报价内，采购人不再单独支付额外费用；
    8.如有需要，我公司负责对接医院系统，确保系统对接成功，产生的任何费用由我公司负责；
   8.质保期：我公司在报价时所供货物整机（包含第三方设备）免费质保不少于 3 年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期），并提供以下质保承诺函任意之一：
    （1）原厂和投标单位共同盖章的质保承诺函；

（2）所投品牌的国内一级授权商和投标单位共同盖章的质保承诺函；

（3）所投品牌的全国总代和投标单位共同盖章的质保承诺函。

10.质保期过后，对于货物维修只收取基本材料成本费，不收取工时费；

11.售后服务：我公司将严格按照本项目招标文件采购需求售后服务要求提供。（各投标人根据单位情况实情自行在本条进行承诺，承诺至少包含：明确保修期、免费软件升级、故障响应时间、提供备用机、培训内容、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户，了解用户的使用情况、保修期外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等）
  12.设备完成安装调试后 7 日内，我单位将完成医院使用人员操作技术及相关知识培训，对采购人员进行该技术内容操作使用和维护保养培训，直到相关人员完全熟练掌握为止；对采购人员进行设备安全培训；提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训；并免费提供一定数量的培训资料。

在参与本次招标投标活动中、项目实施及验收、售后培训等过程中，如果采购人发现我司未按满足承诺的，我司愿意承担由此造成的一切法律后果。

特此声明！

投标人：              （电子签章）

法定代表人或其委托受托人签字：（电子签章或电子签字）

日   期：        年      月     日

### 示范格式六

企业声明函（货物）

致：（采购人）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）（标段）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称）  ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）  ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：              （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日   期：         年     月     日

注：¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 示范格式七

残疾人福利性单位声明函

致：淮安市卫生健康委员会：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1.根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2.本单位参加（采购单位名称）的（采购项目名称）（标段） 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：              （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日   期：         年     月     日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。