公 开 招 标 文 件

项目名称: 淮安市卫生健康委员会医疗设备集中采购项目

项目编号: HAYX-2026060060

采购单位：淮安市卫生健康委员会
代理公司：江苏凯进项目管理有限公司

日    期：二〇二六年六月
第一章  投标邀请

受淮安市卫生健康委员会的委托，江苏凯进项目管理有限公司就淮安市卫生健康委员会医疗设备集中采购项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

	项目概况:淮安市卫生健康委员会医疗设备集中采购项目的潜在投标人应在淮安市公共资源网站（http://ggzy.huaian.gov.cn/）自行免费下载招标文件，并于2026年6月30日9点30分（北京时间）前提交投标文件。


一、项目基本情况
（一）项目编号:HAYX-2026060060

（二）项目名称:淮安市卫生健康委员会医疗设备集中采购项目

（三）预算金额：壹仟捌佰万元整（18000000.00元）
（四）最高限价:

	采购包号
	设备名称
	数量（套）
	最高限价（万元）

	采购包1
	数字化X射线系统（DR）
	1
	70

	采购包2
	彩色超声诊断系统（一）
	1
	86.5

	采购包3
	彩色超声诊断系统（二）
	1
	155

	采购包4
	彩色超声诊断系统（三）
	1
	155

	采购包5
	消化内镜系统
	2
	138

	采购包6
	碎石机
	1
	76

	采购包7
	彩色超声诊断系统（四）
	1
	56

	采购包8
	电子胃肠镜系统
	1
	60

	采购包9
	彩色超声诊断系统（五）
	1
	89

	采购包10
	彩色超声诊断系统（六）
	1
	89

	采购包11
	彩色超声诊断系统（七）
	1
	55

	采购包12
	彩色超声诊断系统（八）
	1
	89

	采购包13
	彩色超声诊断系统（九）
	1
	75

	采购包14
	彩色超声诊断系统（十）
	1
	58


（五）采购需求:淮安市卫生健康委员会医疗设备集中采购项目是2025年超长期特别国债支持项目，实现超声等设备迭代更新，提高档次、质量，有效提升我市县域医共体相关疾病诊疗能力，具体详见招标文件第五章项目采购需求。

本项目共分为14个采购包，投标人可选择其中任何一采购包或多个采购包投标，每个采购包只有一位中标人，同一个投标人可以兼中多个采购包。

（六）合同履行期限:合同签订后90日内供货安装调试完毕，经采购单位验收合格后交付使用。    
（七）本项目（(是☑否）接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
二、申请人的资格要求（适用于各采购包）:
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求（适用于各采购包）:

1.投标人须提供所投产品型号有效期内的《医疗器械产品注册证》；其中采购包1数字化X射线系统（DR）还须提供所投产品型号有效期内的《辐射安全许可证》；

2.投标人若为设备制造商，须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》；投标人若为设备代理商，须提供有效期内的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:
1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
3.投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
（一）时间:自招标公告发布第二日起五个工作日。

（二）方式：投标人登录淮安市公共资源交易网，在网站首页点击“投标人”，使用CA锁登录系统→“药械采购－获取文件”登记成功后，到“采购文件下载”界面找到该项目下载文件并进行操作。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2026年6月30日9:30

（二）投标文件上传地址：https://ggzy.huaian.gov.cn:7443/TPBidder/memberLogin
五、公告期限
自本公告发布第二日起五个工作日。
六、其他补充事宜
本项目由淮安市卫生健康委员会根据县域医共体牵头单位授权组织公开招标，采购合同由付款单位与中标人签订。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人联系方式
名称:淮安市卫生健康委员会

联系人:王主任    电话： 0517-80831671
地址:淮安市清江浦区和平路3号 
2.采购代理机构信息
名称：江苏凯进项目管理有限公司

联系人：王媛媛   电话：15951265833

地址：淮安市智慧谷B1-11楼（宁连路与枚皋路交叉口）　

八、其他
1.本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明详见第二章“投标人须知”第21条。

2.关于本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“淮安市公共资源交易网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。
第二章  投标人须知（适用于各采购包）

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。 

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

3.2 在本项目采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏凯进项目管理有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目招标代理服务费参照原计价格〔2002〕1980号文规定的收费标准50%计取及论证费、其他相关费用（所有采购包中标人均摊）。各投标人在报价时必须将以上费用包含在报价中，不需单独列项计取。中标人在领取中标通知书之前须向江苏凯进项目管理有限公司缴清费用。
4.3 本次采购项目不得以任何形式向投标人收取标书工本费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件由以下部分组成:

6.1 投标邀请

6.2 投标人须知

6.3评标方法与评标标准 
6.4 合同格式及条款

6.5 项目采购需求
6.6 投标文件

7.招标文件的更正或补充

7.1 在投标截止时间前，代理公司可以对招标文件进行修改。

7.2 代理公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在淮安市公共资源交易中心网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传相应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传相应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与淮安市公共资源交易中心网发布的招标文件不一致，请以淮安市公共资源交易中心网发布的招标文件为准。
10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.投标分项报价表
11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）
13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、服务方案、实现思路及关键技术等。
14.投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15.投标有效期
15.1 投标有效期为代理公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理公司的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.方案部分（如本项目涉及的话）

17.1 本项目评标标准中的方案部分是否采用暗标方式进行评审：

 ☑不采用       □采用

17.2 方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：
方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。

17.3 投标人应按第17.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，投标人未按第17.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

四、投标文件上传

18.投标文件的上传

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2 投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4 代理公司可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1 在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回
20.1 投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

20.2 投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3 投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

五、开标及评标

21.开标

21.1 代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在淮安市公共资源电子交易系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2 开标仪式由代理公司组织。淮安市公共资源电子交易系统将对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如淮安市公共资源电子交易系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22.评标委员会
22.1 开标后，代理公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
  22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 代理公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过淮安市公共资源电子交易系统查看自己的评审得分及排序情况。
24.投标文件的澄清
24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过淮安市公共资源电子交易系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在淮安市公共资源电子交易系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理公司将在淮安市公共资源电子交易系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理公司将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过淮安市公共资源电子交易系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（采购包1：数字化X射线系统（DR）；采购包2：彩色超声诊断系统（一）；采购包3：彩色超声诊断系统（二）；采购包4：彩色超声诊断系统（三）；采购包5：消化内镜系统；采购包6：碎石机；采购包7：彩色超声诊断系统（四）；采购包8：消化内镜系统；采购包9：彩色超声诊断系统（五）；采购包10：彩色超声诊断系统（六）；采购包11：彩色超声诊断系统（七）；采购包12：彩色超声诊断系统（八）；采购包13：彩色超声诊断系统（九）；采购包14：彩色超声诊断系统（十））。
多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录淮安市公共资源电子交易系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%； 

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%； 

（4）评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

25.8.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

26.无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在淮安市公共资源电子交易系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6 未通过符合性审查的。
26.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 按照第 34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 投标人未按照采购文件第五章“二、技术参与要求”中标注“★”参数要求提供证明材料的。
26.1.15 其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2 废标条款
26.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3 因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因淮安市公共资源电子交易系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
26.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
27.确定中标单位
27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3 代理公司将在淮安市公共资源交易中心网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1 提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2 向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4 与采购人或者其他投标人恶意串通的。
27.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28.质疑处理
28.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“淮安市公共资源电子交易系统”->“投标人登录”，从“项目质疑”模块和邮寄原件质疑函提出质疑。未通过交易平台提交的、未邮寄质疑函原件、七个工作日之外以及未按28.5条的要求提供质疑的均不予受理。
28.2 上述应知其权益受到损害之日是指:
（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。
28.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。
28.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑，若质疑投标人针对同一环节提出两次及两次以上质疑，仅受理第一次提出的质疑。
28.5 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，代理公司不予受理。
（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期；
【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】
28.6 投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向代理公司提出，由代理公司负责答复。
28.7 代理公司（采购人）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理公司（采购人）将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理公司（采购人）有权不予受理。

对于内容、格式符合规定的质疑函，代理公司（采购人）将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与代理公司（采购人）联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。
28.8 投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
29.中标通知书
29.l 中标结果确定后，代理公司将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30. 签订合同

30.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.货物（包含与货物相关的服务）的追加
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.履约保证金（本项目不涉及）

32.1乙方交纳人民币    作为本合同的履约保证金。

32.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

32.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

32.4乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

32.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

32.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

 32.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。
八、政府采购政策功能落实

33.促进中小企业发展政策

33.1 小微型企业价格扣除

33.1.1 对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价15%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2 联合体及分包
33.2.1 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

34. 节能、环保政策（本项目不涉及）

34.1 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2 节能产品

本项目(采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（强制采购）。

34.3 环保产品

本项目中(采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。
34.4 本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

34.5 节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：
35.1 本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2 本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能够做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。

35.3 本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

36. 履约资金扶持政策

36.1 政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  评标方法与评标标准（适用于各采购包）
一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分每个采购包由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分为14个采购包，投标人可投多个采购包，兼投兼中。
三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。

四、具体标准:

（一）投标报价（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标人投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照以下公式计算（分值保留小数点后2位）：

投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。

（二）技术部分（25分）

1.投标人所投产品技术参数未满足招标文件第五章第二项 “技术参数要求”中标注“★”技术参数要求的作无效投标处理。

2.投标人所投产品技术参数中标注“▲”，以25分为基数每有一项负偏离扣2分；技术参数中未标注“★”“▲”，以25分为基数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。

（三）方案部分（28分）

评委会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或者经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，分项方案不得分。

1.项目实施方案（7分）

根据投标人提供的项目实施方案，包括①供货进度；②项目管理方案；③项目具体实施说明；④质量保障措施；⑤技术保障措施等方面进行评分。方案内容全面、计划合理可行，优于采购需求要求得7分，完全符合采购需求要求得5分，比较符合采购需求要求得2分，基本符合采购需求要求的得1分，没有内容不得分。

2.安装调试验收方案（7分）

根据投标人提供的安装调试方案，包括①人员的安排；②时间进度的规划；③ 场地布局安装；④验收方案；⑤对设备的安装调试进度安排、调试的步骤、措施，问题的解决方案等方面进行评分。方案内容全面、计划合理可行，优于采购需求要求得7分，完全符合采购需求要求得5分，比较符合采购需求要求得2分，基本符合采购需求要求的得1分，没有内容不得分。

3.培训方案（7分）
根据投标人提供的培训方案，包括①培训步骤；②培训计划；③临床应用培训;④安全规范培训等方面进行评分。方案内容全面、计划合理可行，优于采购需求要求得7分，完全符合采购需求要求得5分，比较符合采购需求要求得2分，基本符合采购需求要求的得1分，没有内容不得分。

应急预案（7分）

根据投标人提供的应急预案，包括①故障问题的解决方案；②故障响应时间；③故障问题的解决时间等方面进行评分。方案内容全面、计划合理可行，优于采购需求要求得7分，完全符合采购需求要求得5分，比较符合采购需求要求得2分，基本符合采购需求要求的得1分，没有内容不得分。

（四）商务部分（9分）

1.评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标人或所投产品制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证，ISO14001 环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证，每个证书得1分，最多得3分。（提供有效证书扫描件并加盖电子签章，未提供的不得分。）

2.由评委根据投标文件中有关投标类似产品（主要标的物：同品牌或同系列设备）的经营业绩情况进行评审。2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）完成的与本项目类似的业绩（主要标的物：同品牌、同系列设备），每提供一份业绩合同，得2分，最多得6分。（提供合同描件并加盖电子签章，未提供的不得分。）

并由投标人提供经营业绩情况说明列表，内容主要包括买方名称、供货机型、合同金额、数量、签订时间、联系人及电话等，采购人将根据此表随机抽查，如有虚假将取消中标人资格。
（五）售后服务（8分）

1.售后服务实施响应(3分)：由评委根据投标人的供货后质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、服务方案（各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容进行评审，售后服务和服务方案符合本项目要求得1分，优于本方案得3分，不符合或未提供的不得分。  

2.增加免费质保期承诺(2分)：投标人在满足招标文件规定的免费质保期基础上，增加一年免费质保期的得1分，最多得2分，其他或未提供的不得分。（提供免费质保期承诺函并加盖电子签章）

3.提供备用机（3分）：若设备故障12小时内无法修复，承诺提供备用机的得3分，不承诺不得分。（提供承诺书扫描件并加盖电子签章）
特别提醒：

投标人在投标时必须提供与以上评分相关的证明材料扫描件加盖电子签章上传“投标文件格式”模块中，否则不得分。

采购人有权在合同签订前对中标人提供的证明材料进行核查，如发现中标人提供虚假证明材料，采购人有权取消其成交资格并要求其赔偿采购人因此造成的经济损失，并将其不诚信行为上报相关部门。

投标人提供的证明材料扫描件必须清晰有效，如因扫描件模糊不清评标委员会无法辨认导致不得分的，其责任由投标人自行承担。

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。
财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：                             
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

    2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：淮安市卫生健康委员会医疗设备集中采购项目

    采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：     数量：  金额：   
         (否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购 (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

                  ¨询价 ¨单一来源  ¨框架协议 ¨其他：          

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

        本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是   (否

 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是  ¨否

 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是   ¨否
（7）合同是否分包：¨是      (否
分包主要内容：   /   

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：  /  

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  

 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

  外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

 国别：         品牌：         规格型号：              

 ¨否

    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    

         (否

          是否涉及绿色产品： 

     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                ¨强制采购       ¨优先采购    

     (否

    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       ¨否      ¨不涉及

合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                         大写：                   

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：项目所供货物全部安装并验收合格后30个工作日内，付款方支付合同全额货款；乙方需提前提供合法有效增值税发票，否则付款方有权顺延付款。

(分期付款：  / ，其中涉及预付款的： / 
¨成本补偿： /  

¨绩效激励： /  

合同履行
（1）起始日期：2026年   月   日，完成日期：2026年   月   日。

（2）履约地点：甲方指定地点  

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    (否

 收取履约保证金形式：    /   
 收取履约保证金金额：    /   
 履约担保期限：    /   
（4）分期履行要求：  /     
（5）风险处置措施和替代方案：   /   

合同验收

验收组织方式：(自行组织 ¨委托第三方组织

     验收主体：                  
     是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起  日内组织验收。 

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                      ¨分期/分项验收： / 
（4）履约验收程序： 按专用条款执行              
（5）履约验收的内容：包括每一项技术和商务要求的履约情况。   

（6）履约验收标准： 按招标文件及投标文件执行                            

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：               

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

合同生效

本合同自甲乙双方法定代表人或被授权人签字并盖章后生效。

合同份数

本合同一式 陆 份，甲方执 伍 份，乙方执 壹 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 2026年      月      日

合同订立地点：  淮安市   
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等   
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节  政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2.合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后30个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止

    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	不接受联合体

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	按法律法规执行

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	1.设备到货时间，乙方须提前五天以上通知甲方，以便甲方安排好接收工作。设备到货后，甲方及时通知乙方，乙方接到通知一周内到达现场，负责设备的免费安装和调试。设备安装时，乙方必须和甲方的设备科联系，在设备科的共同参与下对设备进行安装和调试，否则引起的一切责任由乙方承担。

2.乙方所提供的设备如设有维修软件密码，乙方保证无条件为甲方永久免费开放及升级。

3.设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由双方共同商定），乙方须派工程师到现场协助验收工作，确保设备安全有效运行。

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	无

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	乙方必须提供和达到的资质、质量要求及技术标准

特别提醒条款：

①所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；

②所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须和医疗器械产品注册证所标明的完全一致；

③国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号；

④发票所列品名和型号必须与合同所列品名和型号完全一致；

⑤进口设备必须提供海关报关等相关证件，对于要求商检的设备，必须接受商检局验收，并出具商检报告；属计量强检设备需提供相关计量证书；（否则由此产生的费用及相关后果由乙方负责）

⑥其它未提及事项必须符合市场监督管理局的相关规定，未满足以上条款引起的一切责任由乙方承担。

2.乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家标准或相关行业标准（以较严格标准为准）。根据国家规定，如需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，乙方必须提供上述证书和标记。

3.乙方保证所提供设备型号是最新款，且是用优质材料和工艺制成、全新、并严格保持原包装，否则造成的一切损失由乙方承担。

4.乙方提供的设备如验收不合格，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	同时履行

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	按招标文件要求执行

	
	指定现场
	按招标文件要求执行

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	按招标文件要求执行

	第二节

第7.3款
	保险要求
	乙方负责

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	1.乙方保证所交货物的规格、品质及正式开机后所表示的性能参数，要与投标时的技术规格相符，如有不符乙方应无条件更换。更换后的货物仍不符合标准的，甲方有权单方面解除合同并要求乙方赔偿相应的损失。

2.乙方有义务培训医院工作人员熟悉设备的操作及设备保养技术，如遇因培训不到位而产生的设备问题，一切后果由乙方承担。

3.每次付款前乙方应当提供合法、足额的发票，否则甲方有权暂时不予支付货款。

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	1.保修期内乙方应保证设备开机率达到95%。如设备故障或停机率超过5%（一年365天，累计故障时间天数达18天），每超过一天，保修期延长14个工作日。

2.如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后24小时内未予以实质性响应，甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方，说明不能响应的原因，在获甲方同意后，才可延迟响应时间，但最长不得超过48小时。

3.无论保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修，乙方工程师来院维修设备，必须先与甲方医疗设备科联系，与甲方工程师共同完成维修工作，否则引起的一切责任由乙方承担。

4.乙方免费提供全套技术资料，如资料不全，甲方有权延迟付款。

5.乙方未按本合同约定履行义务，每次违约行为应当按合同价的千分之一承担违约金；延迟履行相应义务的，每延迟一日按合同总价的万分之五承担违约金。如果造成甲方其他损失的，甲方有权向乙方要求赔偿，包括但不限于甲方因乙方违约而支出的维修费、诉讼费、律师费等全部费用。

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	按招标文件要求执行

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	按招标文件要求执行

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	不涉及

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	不涉及

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	按招标文件要求执行

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	不涉及

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	合同解除及违约责任：合同生效后，如因预供货物物品、设备、辅材出现品质缺陷或因第三人的不当处分等原因导致乙方不能履行合同义务或者乙方非因不可抗力要求解除合同的，乙方构成违约，应当向甲方支付合同总价款10%的违约金；乙方支付的违约金不足以弥补全部损失的，甲方有权要求乙方除承担违约责任外对造成损失部分予以赔偿。

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	按招标文件要求执行

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	合同签订后，乙方接到甲方发货通知之日起 90 天之内，乙方负责将货物运抵淮安市妇幼保健院指定地点。如乙方逾期交货，则每日按货款总额0.1%承担违约金，由此产生的违约金、应退差价等金钱债务甲方均可以在每次应付款中直接扣除。

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	不涉及

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	按法律法规执行

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向淮安仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 甲方所在地 ；

（2）向甲方所在地人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	按法律法规执行


第五章  项目采购需求
采购包1
一、采购清单

	序号
	名称
	数量
	配置需求
	供货医院
	备注

	1
	数字化X射线系统（DR）
	1
	具备数字化成像、自动曝光控制、PACS接口
	淮安经济技术开发区徐杨卫生院
	


二、技术参数要求

▲1.性能及用途：本机具备DR摄影、数字透视及可视化摄影等功能，利用它可以进行头颅、胸部、腹部和四肢等部位的DR摄影，也可以进行胸部和腹部透视、及部分造影等功能，还可用于在透视下进行骨折整复、取异物等；

★2设备结构：悬吊式双板结构

3电源条件：

3.1电压：380V±38V；

3.2频率：50Hz±1Hz；

3.3容量：≥105kVA；

3.4内阻：≤0.17Ω。

4.高压发生器

★4.1最大输出功率≥65KW ，主逆变频率≥450KHz 。（提供注册证或彩页、检测报告扫描件并加盖电子签章，未提供的按无效投标处理。）

4.2摄影

4.2.1管电压：40kv—150kv 分档调节；

4.2.2管电流：≥800mA分档调节 。

4.3透视

4.3.1管电压：40kv—125kv 连续可调；

4.3.2连续透视管电流：最小≤0.5mA，最大≥20mA；

▲4.3.3脉冲透视最高管电流：≥40mA。

5.X射线球管：阳极热容量：≥400KHU。

5.1球管焦点：大焦/小焦  ≥1.2mm /≤0.6mm；

5.2焦点功率：大焦点≥100kW   小焦点≥40kW。

6.平板探测器（2块）

6.1平板探测器配置1；

6.1.1有效面积≥427mm(H)×427mm(V)；

6.1.2像素矩阵≥3050(H)×3050(V)；

6.1.3像素间距：≤140μm；

▲6.1.4透视最高帧频：≥30fps。 

6.1.5空间分辨率：≥3.7lp/mm。

6.1.6图像输出灰阶：≥16bit。

6.2平板探测器配置2

6.2.1有效面积≥427mm(H)×427mm(V)；

6.2.2像素矩阵≥3050(H)×3050(V)；

6.2.3像素间距：≤140μm；

6.2.4空间分辨率：≥3.7lp/mm；

6.2.5图像输出灰阶：≥16bit。

7.悬吊机架

7.1 X射线源组件的横向行程：≥1950mm，可手自一体调节；

7.2 X射线源组件的纵向行程：≥2250mm，可手自一体调节；

▲7.3
X射线源的上下行程：≥1500mm；

7.4 X射线源绕水平轴转动角度：≥±120°；

7.5 X射线源绕垂直轴摆动角度：≥±135°。

8
立式胸片架

8.1摄片器沿立柱上下移动范围：≧ 1450mm；

8.2平板探测器中心离地最小距离：≤355mm；

★8.3摄片器与球管自动跟踪、自动对中运动可手自一体切换；

8.4滤线栅：栅密度≥ 80L/cm。

8.5可以隔室操作胸片架，球管和限束器。

9 摄影床

9.1床面移动纵向行程；≥1000mm；

9.2床面移动横向行程：≥260mm；

9.3床面升降行程：≥320mm；

▲9.4床面离地最低高度：≤560mm；

9.5床面板承重：≥200kg；

9.6配置1块卧位专用滤线栅。

10
限束器

10.1可见光照射亮度：中心平均照射亮度：>100Lux；

10.2可根据不同体位自动调整对应光束大小。

11
配备近台触控系统

11.1大小：≥10英寸；

11.2显示屏上支持触屏操作，显示屏应具备胸片位与卧位一键切换功能，可通过触摸显示屏设置曝光前高压发生器的参数，具有与工作站信息双向传输功能；

11.3显示屏应具备胸片位与卧位一键切换功能。

12
数字化X线摄影透视操作系统。

12.1工作站硬件；

Windows 操作系统； 

CPU：相同或者优于I5-12400 ；

内存: ≥6G；

硬盘：≥1TB；

显示器：≥24寸；

12.2工作站软件具备以下功能；

AEC功能；DAP功能；急诊登记功能。
▲12.3
具有：心胸比（CTR）、距离测量、角度测量、脊柱测量的功能，具备长骨图像拼接功能。

采购包2
一、采购清单

	序号
	名称
	数量
	配置需求
	供货医院
	备注

	1
	彩色超声诊断系统（一）
	1
	常规4把探头，腹部、浅表、腔内、心脏，软件全开。配置智能辅助诊断系统（包括心脏功能、甲状腺功能、乳腺功能、血管内中膜功能）
	淮安经济开发区钵池卫生院
	


二、技术参数要求

1.主要用于腹部、心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、造影、介入等方面的临床诊断和教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

2.所配软件为投标机型最新软件版本。

3.探头配置：浅表线阵探头1把；单晶体腹部凸阵探头1把；单晶体相控阵心脏探头1把；腔内探头1把；配置探头所对应的功能模块须全部提供。

4.主机所有软件及功能模块须全部开放。

5.具有单晶体腹部凸阵探头：超声频率至少包含1.0-7.0 MHz，要求整机支持该技术。

6.具有单晶体相控阵心脏探头：超声频率至少包含1.0-6.0 MHz，要求整机支持该技术。


7.具有造影成像功能，支持高帧率造影、子宫输卵管造影成像，向后存储造影连续采集时间≥10分钟，具备双计时器。

8.主机液晶显示器≥21.5英寸
。

9.液晶触摸屏≥12英寸。


▲10.主机探头接口≥5个。


11.数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥14 bit。


12.图像存储，主机内置硬盘≥2TB。

13.支持B、Color、PW、CW、彩色M型、解剖M型、TDI等多种成像模式。

14.时间增益补偿≥8段，侧向增益补偿≥8段。


15.动态范围≥280dB。


16.最大扫描深度≥40cm。


▲17.具有测量放大镜功能，可实时同步无失真放大测量取样区域，同屏双区域显示，提高测量数据获取的精确性，不影响观察测量区域与周边组织位置关系。


18.具有立体血流成像技术，在传统二维血流成像基础上，增加血流的立体感呈现，其显示方式更加接近人眼所视的立体效果，使血流的视觉感受更真实。

▲19.具有内置教学软件：提供解剖示意图、标准超声图像、扫查手法图和操作者实时检查图像，帮助临床医生或初级超声医生更快适应超声图像的识别，支持医生对超声扫查的自学和训练，实现标准化。


20.具有微细血流成像技术，有效滤除软组织和噪声信号，最大限度保留超低速微细血流的信号，显著提升超微细血流信号的敏感性和成束性。


21.具有智能血流追踪技术，单键操作，取样框自动识别并追踪血管位置及血流方向，同时自动偏转。


22.心内膜自动描迹，自动识别舒张期和收缩期切面上左心室内膜边界，形成19点可调的包络，自动计算容积数据。
▲23.具有肌骨自动测量及分析功能，肌骨实时扫描模式下，可自动获取肌骨标准切面并对切面进行组织识别和注释。


▲24.具有子宫内膜自动测量功能，二维条件下可实现一键子宫内膜自动成像技术，无需手动划线及描记。

25.具有盆底自动识别及测量功能，自动测量膀胱颈距离值、膀胱后角值、膀胱距离值、尿道倾斜角值等参数，无须手动标定参考点。


26.最大可测量速度：PWD：最大血流速度≥10.0m/s；CWD：最大血流速度≥21.0m/s。

27.具有小儿髋关节自动测量功能，可一键自动计算α角,β角，从而进行临床分型。

28.具有弹性成像，压力曲线提示图标等分析工具。


29.机器内置乳腺病灶自动检测分析功能。


30.机器内置甲状腺灶自动检测分析功能。


31.具有血管内中膜自动测量功能。

32.成像探头均为宽频变频探头，二维，谐波，彩色，多普勒频率独立可调，具体频率数值可显示。


33.具有先进的探头技术：超宽频带变频技术、单晶体探头技术、容积探头技术以及精准温控探头技术等。


34.具有声速匹配技术。

35.具有中英文操作系统。


36.造影功能支持凸阵、线阵、腔内、腔内容积探头等。


37.支持主机一体化耦合剂加热器。
采购包3
一、采购清单

	序号
	名称
	数量
	配置需求
	供货医院
	备注

	1
	彩色超声诊断系统（二）
	1
	配备5种探头及先进成像技术，实现全身各脏器、血管、心脏及浅表组织的优质检查
	淮安经济技术开发区徐杨卫生院
	


二、技术参数要求

（一）主要技术规格：

1.主机系统性能概括

1.1全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束，海量并行处理。

1.2数字处理通道数≥700万。

1.3动态范围≥360dB。

1.4数字化二维灰阶成像、M型和解剖M型技术。

1.5彩色多普勒成像技术。

1.6彩色多普勒能量图、方向性能量图技术。

1.7实时动态频谱多普勒显示及多参数分析系统。

1.8组织多普勒成像技术。

1.9负荷超声心动图，支持二维。

1.10二维、彩色血流和频率多普勒三同步功能, 可用于心脏模式。

1.11脉冲反相谐波技术, 可与复合成像技术同时使用。

1.12实时复合成像技术 

1.13磁共振像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，可分级调节≥5级。

1.14自适应彩色成像技术: 根据聚焦点的深度不同而自动选择最佳频率,在显示器上可视。

▲1.15 LGC侧向增益补偿技术，触摸屏可见LGC键，可视可调≥9段。

1.16智能扫查技术：自动优化技术。 

▲1.17智能多普勒技术,实时自动调节取样框位置和偏转，实时自动调节多普勒取样容积位置和取样线角度。

1.18扫查专家技术：规范检查流程，自动检查记录及自动模式切换，自动加标注及体表标志，极大提高检查效率和检查的规范性。 
1.19脑卒中疾病诊断技术：可自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果；自动得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值；自动计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比。

▲1.20具备乳腺扫查预设值技术和肝脏脂肪分数定量技术，脂肪分数以百分比为单位，直接显示肝脏脂肪含量。

1.21多影像实时对比联合诊断技术。

1.20心脏定量软件。

2.测量和分析(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)

2.1一般测量。

2.2多普勒血流测量及分析。

2.3 心脏功能测量与分析。

2.4小器官测量与分析。

3.图像存储 (电影) 回放重显，硬盘1TB, DVD/USB图像存储,电影回放重现单元≥2200帧。

▲4.具备血流参数定量分析技术
可对感兴趣区彩色血流像素及3D血流体素等多参数进行定量分析，帮助判断肿瘤、移植肾等内部血供情况；

测量结果需包含：VI/FI/VFI；

支持在机及离线分析。

5.参考信号：心电、心电触发。

6. 输入/输出信号

输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频；

输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出。

7. 超声图像及病案管理系统

7.1病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；
7.2可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；
7.3报告存储、检索和统计。

8.医学数字图像和通信DICOM3.0接口。

三、技术参数及要求

1.系统通用功能

★1.1高分辨率显示器≥21.5英寸，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。操作面板具备液晶触摸屏≥12寸，操作面板可上下左右进行调整及旋转,探头接口≥4个，全激活可互换通用。

2.探头规格

▲2.1 频率：支持超宽频带探头，频率 1 MHz 到15 MHz。

2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频。

2.3 类型：电子扇扫、线阵、凸阵 、电子矩阵。

▲2.4 纯净波或单晶体探头≥4种。

2.5 电子线阵探头有效阵元数≥256，电子凸阵探头有效阵元数≥192，电子相控阵探头有效阵元数≥80。

2.6扫描深度≥45cm。

★2.7探头频率范围：纯净波或单晶体相控阵心脏探头：频率1-5MHZ。

纯净波或单晶体凸阵探头:频率1-5MHZ；

超宽频线阵探头：频率5-12MHZ；

线阵探头：频率3-12MHZ；

腔内探头：频率3-10MHZ

3. 二维灰阶显像主要参数:

3.1成像速度：相控阵探头，全视野，17cm深度时，帧速度≥30帧/秒；

线阵探头，全视野，4cm深度时，帧速率≥40帧/秒。

3.2心脏探头谐波成像频率个数≥3,小器官血管探头的谐波频率个数≥3个 。

3.3增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节，操作屏上可见LGC键。

3.4 数字声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。

3.5 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率。

3.6二维灰阶成像 ( 256 灰阶。
4 . 频谱多普勒：
4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、 高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）。

4.2 发射频率：电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz；电子凸阵:PWD 2.0-2.2MHz
电子线阵:PWD 5.75-7.0MHz。

4.3 显示方式：B/CDV/CW；B/D, B/C/D, D。

4.4 最大测量速度：PW, 2.5MHz,血流速度最大+7.6m/s  CW, 1.9MHZ,血流速度最大+19.2m/s。

4.5 最低测量速度：≤ 1mm/s (非噪音信号)。

4.6 Doppler及M型电影回放：(48 秒。

4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择。

4.8 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调。

4.9 零位移动：( 6级。

4.10显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位。

5. 彩色多普勒：
5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示。

5.2彩色显示角度: 20-90度选择。

5.3 扫描速率：相控阵探头，85度，18 cm 深度时，彩色帧率 ( 10 帧/秒。

5.4组织多普勒帧频：相控阵探头，85度，18cm深度，帧频≥110帧/秒。

5.5 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE/CPI)。

5.6 显示控制：零位移动分+15级，黑白与彩色比较，彩色对比。

5.7显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°。

6.超声功率输出调节: B/M、 PWD、彩色多普勒输出功率分级可调。

采购包4
一、采购清单

	序号
	名称
	数量
	配置需求
	供货医院
	备注

	1
	彩色超声诊断系统（三）
	1
	配备五把高性能探头（含单晶体凸阵、单晶体线阵、相控阵、腔内、容积探头），搭载深度学习全流程AI辅助软件，实现腹部、心脏、血管、浅表、妇产、介入等全身精准检查及科研数据支持。
	淮安经济技术开发区徐杨卫生院
	


二、技术参数要求

（一）主要技术规格

1.1 显示器 ≥22英寸。

1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥13英寸。

1.3探头接口选择≥4种，均为无针式探头接口、可全部激活相互通用。

1.4 数字化通道数≥1000万。

▲1.5 支持单晶体探头。

1.6 具备全息成像功能，整个图像区域无焦点，支持所有探头。

1.7 具备智能图像优化功能，无需按键操作，多参数自动优化成像，可实时无间断优化二维、彩色多普勒及造影成像参数，维持图像均匀一致性。
▲1.8具备全方位、多角度解剖M 。

1.9 具备高清放大功能。

1.10 具备血管高清显示功能
1.11主机具备在机耦合剂加热一体化装置，温度三级可调。
1.12 支持主屏幕和触摸屏同步显示图像功能。

1.13 支持低速血流成像技术，应用智能壁滤波器和自适应信号增强，成像深入组织的低流速的细小血管。
2.先进成像技术
2.1具备多影像实时对比联合诊断技术：主机支持同品牌CT/MR/乳腺钼靶设备DICOM图像直接获取和预览，实现同屏对比，回顾与输出，并兼容其他品牌设备，达到对比诊断的效果。

2.2具备灰阶宽景成像功能。

▲2.3超声声速自动校正技术

2.4具备自动颈动脉内中膜测量。

2.5具备自动多普勒技术。

2.6具备弹性成像技术，支持应变式弹性、点式剪切波弹性和二维剪切波弹性等模式。

2.7超声造影成像：
1）支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器。

2）具备造影双幅模式下映射功能，支持同步测量。

3）具备超微血管造影成像技术。

4）超声造影模式下支持穿刺引导功
2.8具备颅脑成像专用设置菜单
★2.9 肝脏脂肪分数定量技术，百分比为单位，直接显示肝脏脂肪含量。
3.测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)
3.1 一般测量：距离、面积、周长等。

3.2 经颅多普勒：支持儿科和成人检查。

3.3 心脏功能及外周血管测量和计算。

3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)，客户自定义。

3.5心脏成像：

1）支持心脏应变成像。

2）支持多普勒组织成像 。

3）支持高级心脏测量和报告。

4.图像存储、(电影)回放重现及病案管理单元
4.1 内置一体化超声工作站。

4.2 主机硬盘容量：固态硬盘存储 ≥1TB  
4.3 主机具备USB接口≥6个，并具备USB-C（Type-C接口）

4.4 图像储存格式支持DICOM或PC文件，无需特殊软件转换。

5.输入/输出信号：

5.1 输入：DICOM 、 USB 
5.2 输出：高清输出
三、技术参数及要求
1 探头规格
▲ 1.1 无针式宽频、多频可变频成像探头，最高成像频率≥20MHz。
 1.2 探头类型：电子凸阵、高频线阵、相控阵心脏、超高频线阵、相控阵穿刺探头。

 1.3 单晶体探头≥5种。

▲ 1.4 腹部凸阵探头 最大可成像深度≥50cm。

1.5 高频探头物理宽度≥50mm。

1.6 探头频率：
腹部凸阵探头：2.0-5.0 MHz。

高频线阵探头：3.5-12 MHz。

相控阵心脏探头：1.5-4.5 MHz。

腹部容积探头：2.0-6.0 MHz。

腔内探头：3.0-8.0MHz。

▲1.7系统需配置以下5把探头：单晶体心脏探头1把、单晶体腹部探头1把、单晶体高频探头1把、腔内探头1把、单晶体腹部容积探头1把。

2 二维灰阶显像主要参数：

2.1 扫描线：二维图像每帧图像线密度≥512。

2.2 智能高密度波束形成器，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥14bit。

2.3 声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦。

3 频谱多普勒
3.1 显示模式：脉冲多普勒 连续多普勒 高脉冲重复频率； 
3.2 频谱多普勒：可选中心频率≥2个；

3.3 最低测量速度≤1.0 mm/s（非噪音信号）；

3.4 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算。

4 彩色多普勒
4.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示和方差显示；

4.2 彩色增强功能：彩色多普勒能量图、组织多普勒；

4.3具有双同步/三同步显示（B/D/CDV）；

4.4显示位置：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°。

5 记录装置
5.1 内置一体化超声工作站。

5.2 主机硬盘容量≥1T。
6.附带AI诊断系统。

采购包5
一、采购清单

	序号
	名称
	数量
	配置需求
	供货医院
	备注

	1
	消化内镜系统
	2
	含图像处理主机、冷光源、高清电子治疗胃镜及肠镜各一条），具备高清成像、窄带光/特殊光染色、数字造影等功能，支持镜下治疗
	淮安经济技术开发区徐杨卫生院
	


技术参数及要求：

（一）图像处理器

1．图像处理器和光源分体式设计。

2．具有DVI、SDI、CVBS、VGA、S-VIDEO、12G-SDI等信号输出方式。
▲3．高清视频输出接口可输出不小于3840×2160分辨率图像。

▲4．可设置4种不同特殊光染色模式。（提供检测报告扫描件并加盖电子签章，未提供的按负偏离处理。）

5．红色调、蓝色调和饱和度等调节功能，±15级可调。
6．测光模式调节功能：具有平均测光，峰值测光，全自动测光。
7．轮廓强调功能：三档可调，每档具有0-15级调节。
8．结构强化功能：可凹显强调内镜下图像的结构形态，多档可调。
9．具有红蓝伪彩或HBE血液强化功能。

10．具有白平衡自动修正功能。
11．具有图像冻结功能：可通过镜体按钮、键盘，脚踏开关控制冻结功能。
12．具有图像回放功能，支持图像查看，视频回放。
13．具有自动增益功能：可自动进行电子增益，并且可以手动调节AGC亮度级别。

14．具有电子放大功能，不小于五档可调，最大能放大四倍。
15．具有降噪功能：可降低图像的躁点，更好保证临床图像效果。
16．具有USB存储功能，可在U盘中存储视频和图片，具备录像功能。
17．支持双画面显示功能。
▲18．可兼容同品牌的光学放大镜，十二指肠镜，超细胃镜,双钳道内镜等不同镜种。（提供镜体注册证或实物图片扫描件并加盖电子签章，未提供的按负偏离处理。）

（二）LED冷光源

1．光源：独立LED光源设备。
▲2．采用不小于5路医用LED冷光源。

3．照明模式具备不少于5种照明模式。

4．LED灯珠寿命≥20000h。

5．色温：4000K-7000K。
6．具有手动和自动两种调光模式，调光级别≥18级。
7．气泵流量大小可调，可设为低、中、高，关闭档可选。
8．具备透光闪光功能。
9．气泵压力控制在40-90KPA。

（三）电子上消化道内窥镜（治疗）

1.视场角≥145°。
2.头端部外径<9.8mm。
3.主软管外径≤9.8mm。
4.景深：2-100 mm。

5.弯曲角度上≥210°下≥120°左≥100° 右≥100°。
6.钳道孔径≥3.2mm。
7.工作长度≥1050mm。
8.采用一体式全防水接头设计装置，无需防水帽。
9.支持前向附送水功能。

▲10.镜体操作具有≥5个自定义功能远程控制按钮。（水气按钮和吸引按钮除外）

（四）电子下消化道内窥镜（治疗）。
1.视场角≥170°。
2.头端部外径≤12mm。
3.主软管外径≤12mm。
4.景深：2-100 mm。
5.弯曲角度上≥180°下≥180°左≥160° 右≥160°。

6.钳道孔径≥4.2mm。
7.工作长度≤1350mm。
8.采用一体式全防水接头设计装置，无需防水帽。
9.支持前向附送水功能。
10. ▲镜体操作具有≥5个自定义功能远程控制按钮。（水气按钮和吸引按钮除外）。

（五）液晶显示器

1.不小于32英寸医用监视器。
2.支持分辨率≥3840×2160。
3.视角：水平178°，垂直178°。

4.监视器为彩色图像监视器。

（六)设备台车

1.台车品牌自主设计制造的医用台车，简洁实用。
2.台车具有显示器挂架及内镜挂架。
3.台车具有防水及耐腐蚀性，安全可靠。
4.有键盘抽屉。
采购包6
一、采购清单

	序号
	名称
	数量
	配置需求
	供货医院
	备注

	1
	碎石机
	1
	具备X线与超声双定位系统、电磁/液电式冲击波源、实时监控及自动跟踪功能，满足泌尿系各部位结石的精准定位与碎石治疗。
	淮安经济技术开发区徐杨卫生院
	


二、技术参数及要求
1、冲击波源系统

1.1 冲击波源：电磁式冲击波源。
1.2 触发方式：单次触发、连续触发。
1.3 触发频率范围：60～120次/分钟。
1.4 高压脉冲电容储能最大值：≤128J。
▲1.5 高压放电范围≤16kV。

1.6 压缩声压峰值最大值：≤30MPa。
1.7 膨胀声压峰值：0～5MPa。
▲1.8脉冲宽度≤0.6us。（提供注册证或检测报告扫描件并加盖电子签章，未提供的按负偏离处理。）

▲1.9脉冲上升时间≤0.3us。

▲1.10焦域宽度（聚焦径向）可调。
▲1.11聚焦点到波源端口平面的最大距离：≥140mm。

1.12能实现低能量低剂量碎石。
1.13 治疗头耦合为水囊耦合。

2、定位系统：

2.1  X线定位系统。

2.1.1 采用C形臂X线双向透视定位。
2.1.2 IMD 球管高频一体式组合球管，功率≥3.5KW。
2.1.3 透视电压范围：40～110kV。

2.1.4 透视电流范围：0.1～5mA。
2.1.5 9寸影像增强器。
2.1.6 X射线图像分辨力：≥16Lp/cm。
2.1.7 百万像素CCD摄像机。
2.2 超声定位系统:

2.2.1具备B超探头定位装置。
2.2.2 探头轴心延线与碎石焦点径向误差≤2 mm。
2.2.3 探头表面与碎石焦点测距误差≤2 mm。
2.2.4 B超装置升降行程：≥100mm。

2.2.5 ≥21.5英寸高分辨率液晶显示器，屏幕亮度和对比度可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可向左向右 ≥85° 旋转，可前后折叠。
2.2.6 触摸屏支持手势控制，可自定义≥7个双指手势功能（如冻结、存图、打印等）。
2.2.7 内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像，包含腹部、心脏、乳腺、甲状腺、妇科、产科等切面。同时，支持腹部及心脏各≥5个标准切面的自动识别。
2.2.8 硬盘≥512GB，图像存储，电影回放：≥150秒。
3、操作系统：

3.1. 隔室触控彩屏摇杆控制、隔室影像碎石定位控制、床旁触控彩屏控制，冲击波参数及运行状态实时显示。
3.1.1 触摸屏及影像工作站可操作碎石机所有动作及参数设置。
3.1.2 冲击波治疗次数预设。
3.1.3 碎石能量可多级调节。
3.1.4 冲击波脉冲能级数字实时显示。
3.1.5 设备故障自动文字显示；冲击波源故障自动报警并切断高压。
3.1.6 病例管理系统可实现病例浏览、图像采集、报告打印。
3.1.7 医用显示器：≥19寸。 

4、主机运动系统：

4.1 治疗床与主机的定位系统和治疗系统一体化设计。
▲4.2冲击波治疗头（小C臂）运动主轴与 X 光 C 型臂运动主轴为一体化同轴设计，可上下翻转180°，可实现上、下定位碎石。
4.3大C臂转动角度范围：≥45°，误差2°。
4.4小C臂圆弧运动范围：≥30°，误差±2°。

4.5小C臂转动角度范围：≥180°，误差±2°。
4.6治疗床横向运动范围：≥145±3mm。
4.7治疗床纵向运动范围：≥145±3mm。
4.8治疗床升降运动范围：≥200±3mm。
4.9 治疗床承重：≥130Kg。
5. 匹配台式多普勒超声并配置2把探头。
6. 提供机房防护配套服务及相关配套服务。
采购包7
一、采购清单

	序号
	名称
	数量
	配置需求
	供货医院
	备注

	1
	彩色超声诊断系统（四）
	1
	具备二维高清成像、彩色多普勒、能量多普勒、频谱多普勒成像功能；内置专业妇幼超声诊疗软件，支持胎儿生长评估、产科智能报告自动生成、盆腔/乳腺/小儿标准化检查模块；配置专用探头数量不少于3个，包含腹部探头、阴道探头、浅表探头。
	淮安市清江浦区妇幼保健所
	


二、系统概述
1.彩色多普勒超声波诊断仪包括：
▲1.1高分辨率液晶显示器≥21英寸。
▲1.2 ≥13英寸液晶触摸屏，操作控制台可以上下调整。
1.3 二维灰阶成像单元。
1.4空间复合成像技术。
1.5斑点噪声抑制技术。
▲1.6支持弹性成像及定量分析技术。

1.7 脉冲反相谐波成像。

1.8宽景成像，可用于包含相控阵在内的所有2D探头。
1.9心内膜自动包络计算功能。

1.10组织多普勒成像。

1.11 二维灰阶血流成像。

1.12凸形扩展功能，可用于线阵、相控阵探头。

1.13内置快捷操作指导模块：通过文字、图片、视频等形式指导用户快速掌握机器操作。

1.14系统内置操作切面实时指导工具：可在屏幕上分屏显示各脏器标准扫查切面超声图与扫查手法图片、flash动画图并配以文字说明，可实时指导操作者找到标准切面并进行正确测量。
▲1.15肝脏超声评分系统。

1.16自动测量两个区域的回声强度比值（单位为dB），在B模式下进行，可定量评价脂肪肝的严重程度，为临床研究提供依据。

1.17触摸屏快捷手势键：触摸屏上可自定义四个快捷手势键并赋予相应功能，通过手指上下左右滑动触摸屏即可实现该功能。

1.18支持内置不间断电源。

1.29支持主机一体化耦合剂加热装置，装置位置可左右调换，在低温下加热超声耦合剂，两档可调。

三、技术参数及要求
1.探头规格：激活探头接口≥4个。
2.穿刺导向：具有穿刺引导线，可单独调节穿刺针增益。

3.扫描频率：

电子凸阵：可视可调中心频率2.0—5.0 MHz；

电子线阵：可视可调中心频率4.0—13.0 MHz；

腔内微凸阵：可视可调中心频率4.0—10.0 MHz。

4.成人相控阵探头扫描角度≥120°。

5.B型成像主要参数：

5.1 ≥256灰阶；

5.2 超声系统最大探查深度≥33cm；

5.3系统动态范围≥265 dB。

6.频谱多普勒：

6.1方式：脉冲波多普勒PWD；高脉冲重复频率HPRF；连续波多普勒CWD。

6.2 PW取样容积宽度1-16m。

7.内置硬盘≥512GB SSD。
8. LGC调节≥8段。

采购包8
一、采购清单

	序号
	名称
	数量
	配置需求
	供货医院
	备注

	1
	电子胃肠镜系统
	1
	图像处理装置及光源1套、高清电子检查胃镜2根、高清电子胃镜（治疗）：1根、高清电子肠镜（硬度可调）：1根。
	淮安市清江浦区市中社区卫生服务中心
	


二、技术参数要求
1、图像处理器：数量1台

▲1.1）总体要求：主机光源为分体式设计，支持一键热插拔。

1.2）支持全高清视频信号输出，输出视频分辨率≥1920×1080。

1.3）具备色调调节功能，支持红色、蓝色、饱和度≥30级调节。

1.4）具有峰值测光、平均测光、自动测光三种测光方式。

1.5）具有色彩增强功能，≥3档可调，每一档均不小于0-15级可调。

1.6）具有轮廓强调功能，≥3可调，每档可设置增强不小于0-15级。

1.7）图像冻结，图像可冻结，图像处理器系统，具有内镜按钮、脚踏、键盘等至少3种冻结控制模式选择。

▲1.6）具有电子放大功能，最大可放大不低于4倍，≥3档可调，0.1步进，利于观察图像。

1.7）有内置的图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放。

1.8）主机具有≥1T存储的内置病例管理系统，可实时查看、编辑、保存、预览、打印病例报告和病例报告检索等功能，有利于临床及时了解患者情况。

1.9）可升级超细胃镜、内窥镜用超声诊断设备、支气管镜等同品牌镜种。

2、冷光源：数量1台

2.1）采用≥4路LED灯实现照明设计的多光谱照明光源。

2.2）支持白光和≥3种其他光照明模式（增强白光、中远景、中近景），共支持不小于4种照明模式

▲2.3）光源平均连续使用寿命≥20000小时。（提供产品说明书或彩页、注册证扫描件加盖电子签章，未提供作负偏离处理）

2.4）具有手动和自动两种调光模式，调光级别：至少有1到19档，每档不小于7个级别。

3、专业医用监视器：数量1台。

3.1）监视器为同品牌彩色医疗图像监视器，符合标准医疗监视器性能指标，具有 16:9比例高亮度、高清液晶显示；不小于27英寸。

4、高清电子胃镜（检查镜）：数量2根。

4.1）视场角≥145°。

4.2）头端部外径≤9.3mm。

4.3）插入部主软管外径≤9.2mm。

4.4）最小器械孔道内径≥2.8mm。

4.5）弯曲角度:上≥210°下≥100°，左右各≥100°。

4.6）具备有辅助送水功能（具有独立的副送水通道）。

5、高清电子胃镜（治疗）：数量1根。

5.1）视场角：≥145° 。

5.2）头端部外径≤9.7mm。

5.3插入部主软管外径≤9.6mm。

5.4）最小器械孔道内径≥3.2mm 。

5.5）弯曲角度为向上 210°，向下120°；左右各 100°。

5.6）具备有辅助送水功能（具有独立的副送水通道）。

6、高清电子肠镜（硬度可调）：数量1根。

6.1）具有硬度可调功能，可根据不同情况对内镜的硬度进行调节。

6.2）视场角为 ≥170°。

6.3）观察景深：2-100mm。

6.4）头端部外径≤11.0mm 。

6.5）插入部主软管外径≤11.5mm，最小器械孔道内径≥3.2mm 。

6.6）具备辅助送水功能 。

6.7）导光部使用一键式插拔设计，无需使用防水帽，可直接洗消。

7、台车：数量1辆。

7.1）专业设计的内镜专用台车。

采购包9
一、采购清单

	序号
	名称
	数量
	配置需求
	供货医院
	备注

	1
	彩色超声诊断系统（五）
	1
	探头：5把；

腹部探头1把：凸阵，低频，单晶体。
心脏探头1把：相控阵，低频，单晶体。

线阵高频探头1把：线阵矩形平面，高频，单晶体 。

线阵超高频探头1把：线阵矩形平面，高频，单晶体。 

腔内探头1把：中高频，单晶体。
	淮安市清江浦区清浦街道社区卫生服务中心 
	


二、技术参数及要求
用途：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其他。

1.
彩色多普勒超声波诊断仪包括：

1.1高分辨率彩色液晶显示屏，≥21英寸，1920 × 1080，可灵活调节支撑臂。

1.2  高灵敏度防眩光触摸屏，≥13英寸，触摸屏角度可以独立于主机调节。

1.3探头接口数量≥5个，大小一致(非圆口)。





1.4操作面板支持电动调节高度。







1.5▲取样宽度及位置范围：多级可调，取样框宽度可调范围0.5mm-30mm。

1.6最大扫描深度≥45cm。







1.7系统动态范围≥340dB，可视可调。








1.8▲探头：配备五把探头高频线阵探头、低频血管探头、腹部凸阵、相控阵心脏、腔内探。

1.9具有单晶体腹部凸阵探头：超声频率至少包含1.5-6.0 MHz。





1.10具有单晶体相控阵心脏探头：超声频率至少包含1-6 MHz
。





1.11具有高频线阵探头：超声频率至少包含4-15MHz
。






1.12具有腔内探头：超声频率至少包含3-11MHz，扫查角度≥200°。


1.13具有血管线阵探头：超声频率至少包含3-9MHz
。

1.14具有超声信号动态宽波束发射与接收系统、无需调节焦点位置与数目、图像区域无聚焦点或聚焦带的功能
。






1.15 支持B、Color、PW、CW、彩色M型、解剖M型、TDI等多种成像模式，其中线阵探头支持连续多普勒。

1.16 测量分析：支持腹部、妇科、产科、盆底、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、急重症等全科专业测量包。







1.17具有左室射血分数自动测量功能：自动识别四腔内切面、两腔心切面，自动计算EF，ESV，EDV等。






1.18具有血管内中膜自动测量，支持实时和冻结两种状态，可同时描述血管前、后壁的内中膜，自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新。







1.19具有频谱自动分析系统：包括实时自动包络、手动包络等；自动计算各血流动力学参数，参数可根据需求灵活选择
。











1.20　▲具有二维盆底自动测量功能：自动测量前中后盆腔大小。





1.21具有频谱自动分析系统：包括实时自动包络、手动包络等；自动计算各血流动力学参数，参数可根据需求灵活选择
。






1.22支持微细血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持在B、Color、Power模式下进入、支持显示三种模式
。









1.23应变弹性成像，支持线阵、腔内、凸线双平面、容积探头等，具有病灶周边组织与正常组织、病灶周边组织与病灶内组织弹性分析功能
。







1.24 ▲具有造影成像及造影定量分析，支持凸阵探头，线阵探头，相控阵探头，腔内探头、容积探头、线/凸双平面探头。







1.25具备造影时序分析功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点。


1.26▲支持乳腺自动分析功能，可自动识别病灶边界，自动分析病灶形态，边缘，回声类型，后方回声，钙化及血流状态等。





1.27具备超声教学软件，内置基本扫查技巧的教学软件，包括探头扫查位置，解剖图和超声标准切面图
。






1.28 ▲矢量血流技术：支持颈动脉血流成像，用矢量箭头追踪血流速度的大小和方向，定量显示血流动力学特征。





1.29具有主机可直接获取和浏览CT、MR或超声DICOM图像，与超声图像同屏显示，以便对疾病进行更好的评估、诊断的功能。






1.30声衰减成像技术：对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示，用于脂肪肝和肝纤维化的量化评估。






1.31血管弹性评估或血管僵硬度评估，通过射频数据计算血管直径的变化，计算脉搏波速度以评估血管弹性。







1.32图像储存：存储容量≥1TB ，USB接口输出。







1.33最大速度: PW血流速度≥8m/s，CW血流速度: ≥22m/s，最小速度: ≤1 mm /s
。

1.34具有多角度空间复合成像技术，≥9条声束偏转线。






1.35具有穿刺增强技术，动态增强穿刺针显示，可双屏实时对比。




采购包10
一、采购清单

	序号
	名称
	数量
	配置需求
	供货医院
	备注

	1
	彩色超声诊断系统（六）
	1
	配备五把探头：单晶体腹部探头、单晶体相控阵探头、高频线阵探头、腔内探头、腹部容积探头 
	淮安市清江浦清江街道社区卫生服务中心 
	


二、技术参数及要求
1.用途：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其他
。




2.高分辨率彩色液晶显示屏，≥21英寸，1920 × 1080，可灵活调节支撑臂。


3.高灵敏度防眩光触摸屏，≥13英寸，触摸屏角度可以独立于主机调节，调节角度≥30°。

4.探头接口数量≥4个，大小一致(非圆口)。






5.操作面板支持电动调节高度。







6.取样宽度及位置范围：多级可调，取样框宽度可调范围0.5mm-20mm。

▲7.最大扫描深度≥45cm。







8. 二维可视可调动态范围：≥340dB 

9.探头：配备五把探头单晶体腹部探头、单晶体相控阵探头、高频线阵探头、腔内探头、腹部容积探头 

10.具有单晶体腹部凸阵探头：超声频率至少包含1.0-6.0 MHz
。


11.具有单晶体相控阵心脏探头：超声频率至少包含1-5 MHz
。



12.具有高频线阵探头：超声频率至少包含2-12MHz。





▲13.具有腔内探头：超声频率至少包含2-11MHz，扫查角度≥200°。


14.具有腹部容积探头：超声频率至少包含2-6MHz。


15.具有超声信号动态宽波束发射与接收系统、无需调节焦点位置与数目、图像区域无聚焦点或聚焦带的功能。







16.支持B、Color、PW、CW、彩色M型、解剖M型、TDI等多种成像模式

17.测量分析：支持腹部、妇科、产科、盆底、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、急重症等全科专业测量包。







18.具有左室射血分数自动测量功能。



19.具有血管内中膜自动测量。





20.具有频谱自动分析系统：包括实时自动包络、手动包络等；自动计算各血流动力学参数，参数可根据需求灵活选择。









21. 具备二维盆底超声技术。

22.  LGC侧向增益补偿技术，触摸屏可见LGC键，可视可调≥9段。


23.支持微细血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号。



24.应变弹性成像，具有病灶周边组织与正常组织、病灶周边组织与病灶内组织弹性分析功能。







25.具有造影成像及造影定量分析功能。







26.具备造影时序分析功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点。


27.支持乳腺自动分析功能，可自动识别病灶边界，自动分析病灶形态，边缘，回声类型，后方回声，钙化及血流状态等。




28.具备超声教学软件，内置基本扫查技巧的教学软件，包括探头扫查位置，解剖图和超声标准切面图。







29.高分辨率血流技术
。




30.具有主机可直接获取和浏览CT、MR或超声DICOM图像，与超声图像同屏显示，以便对疾病进行更好的评估、诊断的功能
。






▲31.具备声衰减成像技术

32.血管弹性评估或血管僵硬度评估技术。




33.图像储存：存储容量≥1TB ，USB接口输出
。






34.最大速度:PW血流速度≥8m/s，CW血流速度:≥22m/s，最小速度:≤1 mm /s
。

35.具有多角度空间复合成像技。






36. 具备穿刺增强显示技术。




采购包11
一、采购清单

	序号
	名称
	数量
	配置需求
	供货医院
	备注

	1
	彩色超声诊断系统（七）
	1
	配备五把探头：腹部探头、浅表、高频探头、心脏探头、腔内探头。
	淮安市清江浦区武墩社区卫生服务中心


	


二、技术参数要求
1. 主机成像系统包括：

1.1具备≥21英寸显示器。
1.2具备液晶触摸屏，屏幕≥13英寸。
1.3常规探头接口≥5个，全部激活互通互换。

1.4线密度≥512。
1.5主机具备一体式耦合剂加热器。

1.6数字化二维灰阶成像单元及M型显像单元。

1.7数字化频谱多普勒显示和分析单元。(包括 PW 、CW)；

1.8高分辨率二维图像及M型显示模式（包括灰阶M型和彩色M型）。

1.9彩色组织多普勒成像。

1.10血流脉冲多普勒频谱、组织多普勒频谱、连续波多普勒频谱。

1.11实时二同步/三同步能力。

1.12频谱及图像电影回放功能。

1.13自动频谱跟踪及计算。

1.14组织谐波成像（具备两种谐波成像技术）。

▲1.15宽频带、多频变频成像，二维、彩色、M型、频谱多普勒分别独立变频，频率可视可调, 并可在屏幕上显示具体数值。

1.16具备真实高级空间复合成像技术。

1.17实时自动图像优化功能。

1.18具备高清放大功能。

▲1.19具有彩色血流多普勒速度定量识别技术，可自动实时识别血流边界、湍流、射流血流标示技术。

▲1.20具备血管增强技术：增强血管壁的二维显示，可清晰显示血管腔和血管壁的结构，≥5级可调。（提供彩页或注册证、检测报告扫描件并加盖电子签章，未提供的按负偏离处理。）

1.21内置一体化超声工作站。

1.22内置DICOM3.0标准输出协议。

1.23系统动态范围≥320dB。

1.24支持抽拉式物理键盘，不需打字时可将键盘收纳到机身内部，不挤占操作空间。

1.25支持血流标识技术，认为标定彩色血流速度范围，并用特殊颜色渲染，便于识别复杂血流情况及发现隐蔽的狭部及其他组织结构。

1.26支持左心造影模式。

1.27标配FAST快速创伤评估预设模式，可快速帮助用户判断患者伤情，满足急重症使用续期。

1.28标配Lung肺部超声预设，支持凸阵、相控阵和线阵探头，帮助识别肺部超声伪像，判断患者肺部病变情况。    

▲1.29超宽视野成像技术，扫描长度≥200cm，图像支持180°旋转、缩放及平移功能，也可逐帧回放显示。 

▲1.30支持腔内探头角度≥220°。

2.测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)。

2.1一般测量, 距离、面积、周长等。

2.2妇科、产科测量。

2.3心脏功能测量。

2.4多普勒血流测量与分析（含自动多普勒频谱包络计算）。

2.5外周血管测量与分析。

3. 图像存储（电影）回放重现及病案管理单元

3.1数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输。

3.2硬盘≥500G固态硬盘。

3.3设备内置USB接口≥6个。

4.输入/输出信号：

4.1输入方式：DICOM、USB2.0、USB3.0、外部视频、DVD、SRS、5G RSA系统等。

4.2输出方式：DVI、外部视频、DICOM、USB2.0、USB3.0、S-Vide、HDMI、DVD、SRS系统、5G RSA系统等。

4.3医学数字图像和通信DICOM3.0标准输出协议。

5.系统通用功能

5.1监视器：具备≥21英寸 。

5.2具备液晶触摸屏，屏幕≥13英寸。

5.3常规探头接口≥5个，全部激活可互通互用。

5.4主机具备耦合剂加热装置。

5.5预设条件：针对不同检查部位，预置最佳化图像检查条件，减少操作时的调节及常用所需外部调节。

5.6安全性能：符合国家商品安全质量要求。 

6.探头规格

6.1二维、彩色、多普勒均可独立变频。

6.2腹部探头：1.5-5.0MHz（频率数值可视可调）。

6.3浅表探头：3.0–11.5MHz（频率数值可视可调）。

6.4心脏探头：1.5-5.0MHz（频率数值可视可调）。

6.5 高频探头：4.5-15.0 MHz（频率数值可视可调）。

6.6腔内探头：3.5-8.5（频率数值可视可调）。

6.7扫描深度≥35cm。

6.8系统须配置以下5把探头：腹部1把、心脏1把、浅表1把、高频1把、腔内1把。

7.二维显像主要参数

7.1显示模式：全屏、无缝双幅显示、双幅实时显示，四幅显示。

7.2二维图像成像频率变频数≥6个，所有频率均可视可调。

7.3增益调节：TGC增益补偿≥8段，B/M可独立调节。

8.彩色多普勒

8.1显示方式：速度图、能量图、方向性能量图。

8.2具有双同步/三同步显示（B/D/CDV）。

8.3显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比。

▲8.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的偏转范围：-30°～ +30°。

9.频谱多普勒

9.1显示模式：脉冲波多普勒，连续波多普勒 。

9.2频谱多普勒的中心频率可选择≥3个。

9.3频谱多普勒取样容积范围：0.5mm---20.0mm多级可调。

9.4实时自动包络频谱并完成频谱测量计算。

10.超声功率输出调节：

10.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER。

10.2输出功率选择分别分级可调。

11.记录装置

11.1内置一体化超声工作站。

11.2主机硬盘容量≥500GB固态硬盘。

11.3 USB接口≥6个，用于图像传输。
采购包12
一、采购清单

	序号
	名称
	数量
	配置需求
	供货医院
	备注

	1
	彩色超声诊断系统（八）
	1
	配备五把探头：高频线阵探头、高频肌骨探头、腹部凸阵、相控阵心脏、腔内探。
	淮安市清江浦区盐河社区卫生服务中心
	


二、技术参数要求
1.用途：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其他
。









2.高分辨率彩色液晶显示屏，≥21英寸，1920 × 1080，可灵活调节支撑臂。


3.高灵敏度防眩光触摸屏，≥13英寸，触摸屏角度可以独立于主机调节。

4.探头接口数量≥5个，大小一致(非圆口)。







5.操作面板支持电动调节高度。






6.▲取样宽度及位置范围：多级可调，取样框宽度可调范围0.5mm-30mm。

7.最大扫描深度≥45cm
。






8.系统动态范围≥340dB，可视可调。









9.探头：配备五把探头高频线阵探头、腹部容积探头、腹部凸阵、相控阵心脏、腔内探头。

10.具有单晶体腹部凸阵探头：超声频率至少包含1.5-6.0 MHz。





11.具有单晶体相控阵心脏探头：超声频率至少包含1-6 MHz。





12.具有高频线阵探头：超声频率至少包含4-15MHz
。






13.具有腔内探头：超声频率至少包含3-11MHz，扫查角度≥200。°


14.具有腹部容积探头：超声频率至少包含2-8MHz。


15.具有超声信号动态宽波束发射与接收系统、无需调节焦点位置与数目、图像区域无聚焦点或聚焦带的功能
。






16.▲支持B、Color、PW、CW、彩色M型、解剖M型、TDI等多种成像模式，其中线阵探头支持连续多普勒。

17.测量分析：支持腹部、妇科、产科、盆底、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、急重症等全科专业测量包。







18.具有左室射血分数自动测量功能：自动识别四腔内切面、两腔心切面，自动计算EF，ESV，EDV等。







19.具有血管内中膜自动测量，支持实时和冻结两种状态，可同时描述血管前、后壁的内中膜，自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新。







20.具有频谱自动分析系统：包括实时自动包络、手动包络等；自动计算各血流动力学参数，参数可根据需求灵活选择。












21.▲具有二维盆底自动测量功能：自动测量前中后盆腔大小。






22.具有频谱自动分析系统：包括实时自动包络、手动包络等；自动计算各血流动力学参数，参数可根据需求灵活选择。







23.支持微细血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持在B、Color、Power模式下进入、支持显示三种模式。










24.应变弹性成像，支持线阵、腔内、凸线双平面、容积探头等，具有病灶周边组织与正常组织、病灶周边组织与病灶内组织弹性分析功能。








25.▲具有造影成像及造影定量分析，支持凸阵探头，线阵探头，相控阵探头，腔内探头、容积探头、线/凸双平面探头。







26.具备造影时序分析功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点。

27.▲支持乳腺自动分析功能，可自动识别病灶边界，自动分析病灶形态，边缘，回声类型，后方回声，钙化及血流状态等。





28.具备超声教学软件，内置基本扫查技巧的教学软件，包括探头扫查位置，解剖图和超声标准切面图。







29.▲矢量血流技术：支持颈动脉血流成像，用矢量箭头追踪血流速度的大小和方向，定量显示血流动力学特征。






30.具有主机可直接获取和浏览CT、MR或超声DICOM图像，与超声图像同屏显示，以便对疾病进行更好的评估、诊断的功能。






31.声衰减成像技术：对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示，用于脂肪肝和肝纤维化的量化评估。





32.血管弹性评估或血管僵硬度评估，通过射频数据计算血管直径的变化，计算脉搏波速度以评估血管弹性。







33.图像储存：存储容量≥1TB ，USB接口输出
。






34.最大速度: PW血流速度≥8m/s，CW血流速度: ≥22m/s，最小速度: ≤1 mm /s。


35.具有多角度空间复合成像技术，≥9条声束偏转线
。





36.具有穿刺增强技术，动态增强穿刺针显示，可双屏实时对比
。




采购包13
一、采购清单

	序号
	名称
	数量
	配置需求
	供货医院
	备注

	1
	彩色超声诊断系统（九）
	1
	配备五把探头高频线阵、单晶体腹部凸阵、单晶体心脏、腔内探头、腹部容积探头。
	淮安市清江浦区闸口街道社区卫生服务中心 
	


二、技术参数要求
1.系统通用功能：
  用途：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其他等应用，通过高清图像质量及创新成像技术，助力临床专家精准诊断及学术探索。

2.主机屏幕高分辨率显示器  ≥23英寸。

3.▲操作面板具备液晶触摸屏≥15英寸。

4.具有高清放大功能，并可增加感兴趣区细节显示。

5.系统动态范围≥320dB。

6.图像储存，硬盘≥1TB ，USB接口输出。

7.最大扫描深度≥40cm。

8.具有中央刹车系统。

9.具有全域动态聚焦技术，全场图像均一致，图像区域无聚焦点或聚焦带。

10.可支持单晶体技术或纯净波或冰晶探头数量≥3把，以保证二维图像的显示分辨力及穿透力。

11.探头接口数量≥5个，可全激活(非圆口)，大小一致，互联互通。

12.支持显示器和触摸屏同时实时显示超声扫查界面。

13.彩色频谱多普勒取样容积范围0.5-30mm。

14.彩色多普勒成像：显示位置调整，线阵扫描感兴趣的图像范围+30~-30。

15.二维、彩色多普勒均可独立变频率显示，分级可调。

16.内置数字录像机可用于教学演示，存储时间≥60分钟。

17.主机操作面板具备一体化耦合剂加热装置，耦合剂温度三档可调。

18.支持B、Color、PW、CW、彩色M型、解剖M型、TDI等多种成像模式，其中线阵探头支持连续多普勒。

19.具有3线，360°解剖M型技术，曲线解剖M型。

20.测量分析：支持血管内中膜自动评估分析功能,可实现内膜实时自动，自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新。

21.▲支持在机甲状腺、乳腺自动分析功能，可自动识别病灶边界，自动分析病灶形态，边缘，回声类型，后方回声，钙化及血流状态等。

22.支持心功能自动测量软件，自动识别四腔心，两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记。

23.探头：配备五把探头高频线阵、单晶体腹部凸阵、单晶体心脏、腔内探头、腹部容积探头。

24.单晶体心脏探头：超声频率1-5MHz，最大扫查角度120°。

25.单晶体腹部凸阵探头：超声频率至少包含1.5-6.0 MHz。

26.高频线阵探头:超声频率3-14MHz。

27.腔内探头：超声频率3-11MHz。

28.腹部容积探头：超声频率2-8MHz。

29.支持微细血流及低速血流成像技术，可对病灶的微循环血供检测，对低速血流具有高敏感度，支持≥3种模式。

30.支持超声声速优化技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速。

31.具有智能图像一键优化技术，可应用在二维、频谱及彩色多普勒等模式。

32.频谱多普勒模式最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥20m/s）。

33.频谱多普勒模式最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）。

34.具有频谱自动分析系统：包括实时自动包络、手动包络等；自动计算各血流动力学参数，参数可根据需求灵活选择。

35.具有斑点噪声消除等技术，增强组织的边界显示，减少斑点噪声。

36.具有多角度空间复合成像技术，提高图像对比度、分辨率，≥9条声束偏转。

37.▲应变弹性成像，具有病灶周边组织与正常组织、病灶周边组织与病灶内组织弹性分析功能。

38.可支持双平面探头应变式弹性及血流评估分析功能包括微细血流检测功能及造影定量分析功能。

39.▲具有造影成像及造影定量分析，支持凸阵探头，线阵探头，相控阵探头，腔内探头、容积探头、线/凸双平面探头。

40.具有造影时序分析，使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点。

41.支持小儿髋关节评估分析功能，自动测量计算α角,β角，进行临床Graf分型。

42.▲可支持肝脏脂肪变性定量评估功能，支持测量肝脏组织衰减系数、自动肝脏肾脏灰阶比值测量及肝脏纹理特征分析辅助定量评估肝脏脂肪变性程度。

43.穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示。
44.主机可直接获取和浏览CT、MR、超声等DICOM图像。

45.具有血管硬度分析，实时跟踪血管上下壁运动并显示血管壁的运动曲线，支持检测颈动脉弹性和血管硬度。

46.具备血管指数定量分析功能：评估感兴趣区域血管密度，可用于风湿类关节炎等疾病的诊断。

47.具备血管图谱或画图示教等功能，可通过触摸屏手动编辑体位图或标注病灶位置，直观显示病变的位置。

48.具备工作流协议，可与标准化检查协议相结合，辅助临床更高效、更标准的开展超声检查。

49.具备超声教学软件，内置基本扫查技巧的教学软件，包括探头扫查位置，解剖图和超声标准切面图。

采购包14
一、采购清单

	序号
	名称
	数量
	配置需求
	供货医院
	备注

	1
	彩色超声诊断系统（十）
	1
	配备5把探头：

腹部探头：凸阵，低频，单晶体。

心脏探头：相控阵，低频，单晶体。

线阵高频探头：线阵矩形平面，高频，单晶体。 

线阵超高频探头：线阵矩形平面，高频，单晶体。 

腔内探头：中高频，单晶体。
	淮安市清江浦区清浦街道社区卫生服务中心
	


二、技术参数及要求
★1.超声设备为Windows操作系统。

2.主机屏幕高分辨率显示器  ≥23.5英寸。

3.操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸。

4.具有局部放大功能，并可增加感兴趣区细节显示。

5.具有全域动态聚焦技术或全程动态聚焦技术。

6.二维成像：宽频变频、斑点噪声抑制、空间复合；

7.宽景成像≥40cm。

8.先进成像：灰阶/超微细/二维立体血流；

9.穿刺针增强显示、独立调节增益，支持线阵探头；弹性成像、心肌组织多普勒成像。

8.探头：主机带宽1–22MHz；接口≥4个；

腹部凸阵1.0–6.0MHz；

小器官线阵3.0–11.0MHz；

腔内3.0–10.0MHz（≥180°）；

高频4.0–18.0MHz。

成人经胸心脏探头≥90°（非扩展角度）。

成像深度≥55cm。

9.探头数量5把

腹部探头：凸阵，低频，单晶体

心脏探头：相控阵，低频，单晶体

线阵高频探头：线阵矩形平面，高频，单晶体 

线阵超高频探头：线阵矩形平面，高频，单晶体 

腔内探头：中高频，单晶体。

10.图像储存，硬盘≥1TB，支持USB接口输出。

13.具有锁定/转向控制。

116.支持显示器和触摸屏同时显示超声扫查界面。

18.彩色频谱多普勒取样容积范围0.5-25mm。

19.彩色多普勒成像：显示位置调整，线阵扫描感兴趣的图像范围+30~-30。

20.二维、彩色多普勒均可独立变频率显示，分级可调。

21.主机操作面板具备一体化耦合剂加热装置，耦合剂温度可调。

22.空间复合成像技术。

23.支持B、Color、PW、CW、彩色M型、解剖M型、TDI等多种成像模式。

24.具有360°解剖M型技术。

25.▲测量时，可在原有图像周边生成一个独立放大区域，放大测量标记点及周围区域，而非整幅图像zoom放大，提高测量数据获取的精确性，同时具备zoom放大。
26.具有立体血流成像技术，立体血流显示技术。

27.具有二维灰阶血流成像，采用非多普勒原理，不需要造影剂，如：B-flow二维灰阶血流、珊瑚成像、火影成像等，可用于低速血流获取，并可以测量血管指数，实现血管分布定量分析。

28.具有微细血流成像技术。
29.支持超声声速优化技术，可根据人体组织真实情况，一键实时匹配至最佳成像声速。

30.具有智能图像一键优化技术，可应用在二维、频谱及彩色多普勒等模式。

31.频谱多普勒模式最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥20m/s）。

32.频谱多普勒模式最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）。

33.具有频谱自动分析系统：包括实时自动包络、手动包络等；自动计算各血流动力学参数，参数可根据需求灵活选择。

34.具有斑点噪声消除等技术，增强组织的边界显示，减少斑点噪声。

35.具有多角度空间复合成像技术，提高图像对比度、分辨率，≥7条声束偏转。

36.应变弹性成像，具有组织应变、应变比等弹性分析功能。

37.造影成像技术。
38.造成成像具备累积成像模式，可累积使用造影剂获得的图像，从而更清晰地显示血管的形状。
39.具备造影时间强度曲线定量分析，可计算上升时间（RT）、峰值时间（TTP）、下降时间（FT）、平均通过时间（MTT）等组织灌注参数。
42.具备甲状腺、乳腺辅助测量分析技术：自动描记甲状腺、乳腺结节，给出结节的相关特征信息。

43.具备Auto EF左室射血分数自动测量技术。

44.具备肝脏脂肪变性定量评估功能，支持测量肝脏组织衰减系数。
45.支持小儿髋关节评估分析功能，测量计算α角,β角，自动进行临床分型。

46.穿刺针增强技术。
57.具备血管指数定量分析功能：评估感兴趣区域血管密度，可用于风湿类关节炎等疾病的诊断。

58.具备工作流协议，可与标准化检查协议相结合，辅助临床更高效、更标准的开展超声检查。

59.具备超声教学软件，内置基本扫查技巧的教学软件。

60.▲同品牌云pacs，可实现超声图像云存储、云共享、云传输。
★三、产品综合性能要求（适用于各采购包）

1.产品安全性、稳定性要求：

有源医疗设备应符合 GB9706.1-2020 医用电气设备第1部分：安全通用要求、IEC 60601-1和医疗安全标准的合规性测试要求，设计及功能设置上避免由于环境和操作等外因引起的使用安全问题，确保病人和操作人员的安全；产品技术成熟性能可靠，抗干扰能力强，适应各种应用场景，故障率低，年均年开机率≥95%，使用寿命长，能够满足临床长期使用。

2.产品易用性要求：

产品人机交互界面友好，操作流程简洁，功能按键布局合理，参数设置简单，对使用环境无严苛要求，用户经过简单培训后即可使用。进口设备应配备相应的中文操作手册。

3.产品配置功能要求：

产品配置和功能应符合国家和行业标准，能满足临床使用需求，所投产品的配置和功能高于标书技术指标的优先，产品应具有较好的兼容性和扩展性，产品能够连接医院现有HIS等东华软件系统，比如能够接入医院信息系统，系统对接所需所有费用包含在总报价之中。
★四、项目实施、验收、培训要求（适用于各采购包）

1.项目实施要求

1.1、项目实施过程应严格遵守国家的相关法规、标准，投标人需协助有关部门做好廉政工作，防止腐败现象的出现。投标人应按照采购人的要求，保证实施内容、实施流程的完整性，保证实施过程科学完整；投标人及实施工作人员应按照采购人的要求采取严格的管理措施，应充分考虑项目实施对最终用户正常工作可能产生的不利影响，采取必要的措施将影响降到最低。

1.2、本项目由采购人负责监督、管理和协调整个项目的实施工作。投标人在项目实施过程中，承诺按期供货，在接到付款方或付款方指定用户的通知之日起90天内，分发到付款方指定的用户现场机房，并进行货物装卸、安装、调试，直到设备正常运转为止；并按照最终用户要求组织培训，免费培训至用户熟练操作为止。保证在不超过承诺的交货时间内供货和完成售后服务工作。

1.3、为使项目培训保质、保量有序实施，需有足够数量技术人员组成实施团队；须针对本项目成立服务小组，设立项目联系人，指派专人全权处理销售中标设备和服务过程中的一切事宜。

2.项目验收要求

2.1、投标人提供设备生产日期必须在合同签订日期前6个月内的为全新、未使用过的原装合格正品,并且符合国家有关质量技术标准及相关法律法规规定的要求。到货验收时发现产品损坏、数量不全、型号规格不符等问题，投标人应及时解决。最终用户或付款方有拒收和追究赔偿责任的权利。

2.2、需按标书配置要求对全部设备的型号、规格、数量等，以及文件（如装箱清单、质量检验证明书、使用说明书、软件介质等）进行验收。

2.3、需按标书技术要求对设备应能实现的技术功能进行测试验收,在测试或运行中出现性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，投标人应及时解决。

2.4、投标人应向最终用户至少提供以下文档：设备装箱清单、质量检验证明书、原厂售后服务承诺、设备装机验收报告、中文使用说明书等。

2.5、投标人应根据经验，提供设备运行管理建议供用户参考，配合用户完成相关规定和制度的制定。

2.6、投标人需提供产品使用期限的官方证明材料。

3.项目培训要求

中标供应商供货时应免费向采购人提供现场技术培训，或根据最终用户要求对所有需要参加培训的人员免费进行上门培训。培训方案至少应当包括：培训的时间及地点；培训方式；设备的原理、使用操作方式和日常维护及保养方法等。项目培训有教材、有方案、有考核。培训内容至少包括操作人员的使用培训和技术人员的常见问题及解决办法的培训等。培训时间按照最终用户要求。
★五、售后服务要求（适用于各采购包）
1.出现故障后能及时处理，提供7*24小时技术响应支持，实时解决常见问题，故障处理完成时间不超过12小时。

2.故障响应。中标人在接到故障报修要求时，4小时内通过电话、网络等远程方式给予支持，仍无法解决故障的，12小时内指派工程师前往现场进行维护。 

3.免费提供软件升级。服务期内中标人应提供免费的应用软件产品升级服务。

4.中标人在免费质保期内，提供的所有维护服务均为用户现场服务，提供现场工程师姓名和联系方式，由此产生的费用均不再收取。

5.免费提供使用操作培训。

六、其他要求及说明（适用于各采购包）
投标人应对采购标的进行综合报价，报价应包括货值、运输到指定地点的装运费用、安装调试、安装过程中的设备使用、线路、插座等在内的一切安装辅材、墙壁开孔、售后服务、税费、相关施工人员的安全保险等一切与本项目相关费用，采购人不再支付其他任何费用。
★七、商务部分（适用于各采购包）
（一）供货时间:合同签订后90日内供货安装调试完毕，经采购单位验收合格后交付使用。     

（二）免费质保期（采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包7、采购包8、采购包9、采购包10、采购包11、采购包12、采购包13、采购包14）：整机质保≥5年；免费质保期（采购包6）：整机质保≥3年。
（三）供货地点:由付款方指定。

（四）付款方式:项目所供货物全部安装并验收合格后30个工作日内，付款方支付合同全额货款；乙方需提前提供合法有效增值税发票，否则付款方有权顺延付款。

第六章  投标文件

（适用于各采购包）

项 目 名 称:

招 标 编 号:

招 标 包 号:

投标人名称:（加盖CA电子公章）

日       期：
一、投标函
淮安市卫生健康委员会:

关于          采购项目（项目编号:     ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:             

地址:             邮编:             
电话:             传真:           

日期:       年     月     日
二、开标一览表

	项目名称
	

	投标报价

总计
	（小写）¥                                   

（大写）人民币  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整

	核心品牌
	 


三、投标报价明细表

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元） 


投标人：        （加盖电子签章）                

法定代表人或其委托代理人： （签字）     

日 期：      年    月    日
备注：1、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
四、技术要求响应偏离表

	序号
	项目采购需求中主要技术

条款描述
	所投产品规格、型号及相应技术参数描述
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：        （加盖电子签章）                

法定代表人或其委托代理人： （签字）     

日 期：      年    月    日
注:（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。 
（2）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。
五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1.提供下列材料之一:
（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

3.提供法人或者其他组织的营业执照(原件扫描件并加盖CA电子签章)。

4.本项目的特定资格要求:

（1）投标人须提供所投产品型号有效期内的《医疗器械产品注册证》；其中采购包1数字化X射线系统（DR）还须提供所投产品型号有效期内的《辐射安全许可证》；(原件扫描件并加盖CA电子签章)；

（2）投标人若为设备制造商，须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》(原件扫描件并加盖CA电子签章)。投标人若为设备代理商，须提供有效期内的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》(原件扫描件并加盖CA电子签章)。
5.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

六、综合评分时投标人需提供的证明文件

（投标人根据第三章的要求提供相关材料）
七、投标人认为其他必要提供的材料

（包括但不限于国家企业信用信息公示系统查询截图等内容。）

八、示范格式

示范格式一                 

法定代表人资格证明
单位名称:
地址:
姓名:     性别:      年龄:      职务:
系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。
                 投标人:    （电子签章）     
                      日期:       年      月    日
注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。
示范格式二

授权委托书

致（采购人）:

本授权书宣告:

委托方:            地址:            
法定代表人:          

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:           
身 份 证:                联系方式:       
兹委托受托人       代表我公司参加江苏凯进项目管理有限公司组织的（项目编号:           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与代理公司协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限:至上述事宜处理完毕止。

                          投标人:     （电子签章）    
                                日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。
示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致（采购人）
我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:       ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

            承诺人:     （电子签章）    
                                日期:       年      月      日
示范格式四                                           

企业声明函（货物类）

致（采购人）:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下： 

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。 

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。                      

                     投标人:        （电子签章）     
                        日期:        年      月      日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五
残疾人福利性单位声明函
致（采购人）:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                    投标人:        （电子签章）    
                        日期:        年      月      日
注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式六
国家企业信用信息公示系统中基础信息网页截图

查询路径：国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)→输入企业名称、点击“查询”→点击企业名称→基础信息→股东及出资信息。
[image: image1.png]REWERERATRR

atonal Enerprise Credt Informatin Puby System.

svssen | cewwss | rmassese

e —

ams.
e

s,

THAWREEEARAT CIEETT

e

| usmEe
rse— [ers—— use r—
ane. e =
e Eryre——— e, p—
anns p—r = wwomen
‘mon [esre— s e 7w
. [ —————
Imse. 18NSR IR, ISR ARG, TG, AWSAATE: IBYUAESE
asen. - nEmsEn WATmE. S8 wiN, |SESCKARI CRXE RARRIARG) i &

| EnesEe
s ssen e e

1 = s worn
| mrEe s .
a3 wozees | e o e o .

[rrm—





备注：若国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图不能体现股东及出资详细信息的，则须提供统一社会信用代码，由招标人（或招标代理机构）通过国家企业信用信息公示系统查询核验。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                                              

地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 

联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              

采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              

事实依据：                                                                

法律依据：                                                                 

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                                                     

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖电子签章。



